Nazwa Zamawiającego:       FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI   GDAŃSKIEJ /ARMAAG/

Miejscowość:			Gdańsk  80-243

Adres:				ul. Brzozowa 15 A

Strona internetowa:		www.armaag.gda.pl

Adres e-mail:		                info@armaag.gda.pl

Godziny urzędowania:	 	8:00 – 16:00

tel. 58 301 48 84, tel. 58  301 24 84 , fax .58 301 48 84 (33)
NIP 583-25-13-652

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami)

pn. „ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ”

sygn. akt:   ZP.1.2020.RPO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu Piotr Stepnowski

Członek Zarządu Bartosz Frankowski

…………………………………………

Kierownik Zamawiającego

/na oryginale właściwe podpisy/

Zamówienie finansowane jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gdańsk, dnia 13.02.2020  r.

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- https://simap.ted.europa.eu/;

- strona internetowa Zamawiającego – https://www.armaag.gda.pl;

- baza konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ;

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

OFERTĘ MOŻE ZŁOŻYĆ OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej.

- Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

- Część nr 1 dostawa dwóch nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:

- w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego;

- w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.

- Część nr 2 rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej:

- w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03;

- w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoremb04;

- w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N;

- w Gdańsku przy ul. Brzozowej – centrala CAS.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części odpowiednio zawarty jest w załączniku do siwz pod nazwą Tabela zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego – załącznik nr 7 do siwz, tzw. opz /składany wraz z ofertą/ oraz w treści wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz.

- Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.

- Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie oraz wskazanie norm jakie mają spełniać oferowane urządzenia, o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały zastosowane w celu określenia ich parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w rozumieniu art. 29 ust. 3 uPzp, pod warunkiem, że wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne wobec opisanych w powyższy sposób, w trybie art. 30 ust. 5 uPzp udowodni ich równoważność.

- W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44211100-3  Budynki modułowe;

38120000-2  Przyrządy meteorologiczne;

38400000-9  Przyrządy do badania właściwości fizycznych

# Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu zamówienia  w przeciągu 250 dni od daty zawarcia umowy.

# Informacja o podwykonawcach

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający wymaga wskazania podwykonawców w oświadczeniu wstępnym składanym w formie jednolitego dokumentu zamówienia - jdz.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia, za zgodność z oryginałem, wszystkich dokumentów.

- Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej oraz mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z treści pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

- Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

DLA CZĘŚCI 1 – DOSTAWA DWÓCH NOWYCH STACJI MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻEM URZĄDZEŃ:

1a.  spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert);

- Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 400 000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:

- jedną dostawę obejmującą dostarczenie: kompletnej stacji pomiarowej wyposażonej w analizatory do pomiarów zanieczyszczeń powietrza  (analizatory gazowe i pyłu PM10 i PM2,5, system kalibracji i komunikacji i zintegrowany system meteo), o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

- dwie dostawy kontenerów pomiarowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł;

- jedną dostawę sekwencyjnych mierników referencyjnych pyłu PM (wielkość cząstek 10  lub 2,5μm) o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz supportu informatycznego;

- co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży  budowlanej, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi,  uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Użyte powyżej  określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1278).

DLA CZĘŚCI 2 – DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE WYPOSAŻENIA DO ISTNIEJĄCYCH  STACJI MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ:

1b.  spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert);

- Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 60 000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:

- jedną dostawę sekwencyjnych mierników referencyjnych pyłu PM (wielkość cząstek 10  lub 2,5μm) o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz supportu informatycznego;

      - DLA CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 _ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

  - skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2, lit. a-d;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz  na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału             w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (jdz), dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do siwz.

- Elektroniczne narzędzie do wypełnienia jdz jest dostępne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/;

- Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została udostępniona  na  stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

- Miejsca w jednolitym dokumencie zamówienia jdz gdzie należy podać informacje dla spełnienia warunków - tj. w zakresie:

- sytuacji ekonomicznej i finansowej jdz część IV, B pkt 6,

W oświadczeniu jdz należy podać właściwe kwoty zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu rozdział 7 ust. 1a pkt 1) i 1b pkt. 1) siwz.

- wiedzy i doświadczenia jdz część IV, C pkt  1b,

W oświadczeniu jdz należy podać wykaz dostaw - w którym zawarty będzie opis dostaw (nazwa i zakres, podmiot na rzecz którego była realizowana), kwota brutto dostawy, termin w jakim została zrealizowana. Informacje należy przedstawić zgodnie z przedstawioną tabelą opisaną w tym punkcie jdz. Opis powinien zawierać informacje zawarte w warunkach udziału w postępowaniu zgodnie rozdziałem 7 ust. 1 a, pkt 2)  i 1 b  pkt 2) siwz.

- potencjału osobowego jdz cześć IV, C pkt 2.

W oświadczeniu jdz należy podać wykaz osób - w którym będzie opis zawierający rodzaj doświadczenia, okres, w którym zostało nabyte, wykształcenie, imię i nazwisko oraz informacja o podstawie dysponowania osobami. Informacje należy przedstawić zgodnie z przedstawioną tabelą opisaną w tym punkcie jdz. Opis powinien zawierać informacje zawarte w warunkach udziału w postępowaniu zgodnie rozdziałem 7 ust. 1a pkt 2)  i 1b pkt 2) siwz.

- Zamawiający wymaga, żeby treść informacji dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznych i zawodowych była przedstawiona przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie zamówienia jdz w postaci tabelarycznej tj. wykazów. Treść wykazów została określona w ww. dokumencie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jdz składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (jdz) dotyczące tych podmiotów;

- Wykonawca wypełnia jdz, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie jdz i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt;

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego jdz, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 162);

- W części IV jdz, w zakresie kryteriów kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α czyli do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.  W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji. Weryfikacji spełnienia określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez  Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 uPzp).

Uwaga!

Złożenie jdz na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z art. 22a ust. 4 uPzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot). Wzór zobowiązania przedstawia załącznik nr 3 do siwz.

- Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego musi określać w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
       zamówienia publicznego;

  - zakres oraz udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie oraz dokumenty wymienione w  rozdziale 8 ust. 8 siwz.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym jdz oraz w formularzu ofertowym.

- Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj.:

  - w celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  o której mowa w rozdziale 7 ust. 1a pkt 1),  i 1b, pkt 1) siwz:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta.

  - w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w rozdziale 7 ust. 1a pkt 2)  i 1b  pkt 2)  siwz:

    - dowodów określających czy wykazane w jdz dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy;

  - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4 do siwz,

    - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – Załącznik nr 5 do siwz.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w jdz, dostępności dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru- Załącznik nr 8 do siwz.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), powyższe oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Forma składanych dokumentów:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 siwz składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;

  - Oświadczenie jdz, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1 siwz, składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego;

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

a) Wykonawca,

b) podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

d) podwykonawca,

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Wykonawcy występujący wspólnie.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej notarialnie;

  - Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 8 pkt 3 siwz:

lit. a): składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

lit. b): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) i  b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 2.

Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 uPzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp (odwrócona procedura), najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 uPzp oraz kryteriów oceny ofert, opisanych w Rozdziale 15 siwz, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# Rozdział 9.  Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert.

# Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - adres e-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl .

- Z uwagi na to, że Fundacja ARMAAG nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu komunikacji z Zamawiającym przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku_krok 1 należy wybrać jako odbiorcę URZĄD MIASTA SOPOTU (81-704 SOPOT, WOJ. POMORSKIE).

Adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie - /u-m-s/SkrytkaESP.

- Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub nr referencyjnym postępowania).

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Stupakowska tel. 58 52 13 762, email: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl  .

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji , przy zastosowaniu zalecenia zawartego w ust. 2 niniejszego rozdziału.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do siwz.

# Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający  wymaga od Wykonawców wniesienia wadium:

- dla części 1 w wysokości 25 000,00 zł  /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/;

- dla części 2 w wysokości   7 000,00 zł  /słownie: siedem tysięcy złotych 00/100/.

- Termin wniesienia wadium.

          - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:

- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty,

- wnoszone w innych formach niż pieniądz, zostało złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia i przekazany za pośrednictwem miniPortalu.

Uwaga:

Wadium wniesione w formie gwarancji wadialnej (bankowej albo ubezpieczeniowej) musi być złożone w formie elektronicznej, a wykonawca jest zobowiązany przekazać oryginał tego dokumentu wraz z ofertą w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej został sporządzony przez gwaranta (co oznacza obowiązek uzyskania dokumentu od gwaranta (banku lub ubezpieczyciela) w formie elektronicznej.

Wniesienie wadium w formie innej niż oryginał w postaci elektronicznej (np. oryginał na piśmie przesłany kurierem, skan oryginału przesłany elektronicznie) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1140 1065 0000 2638 86001006  z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery  w aglomeracji trójmiejskiej” – część 1/część 2*.

*właściwe zaznaczyć

      - Formy wniesienia wadium.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na konto,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.);

- W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego tj. Fundację ARMAAG.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego;

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym;

- W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.

- Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zatrzymanie wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Nieprawidłowa forma złożenia wadium

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

# Rozdział 12.  Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub obie części postępowania.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu z zachowaniem zalecenia zawartego w ust. 2  Rozdziału 10.

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu oraz stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu zamówienia (jdz) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowanego do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „tajemnica przedsiębiorstwa". Zgodnie z normą wyrażoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w  niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania (w formularzu ofertowym).

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 uPzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca składając ofertę, złoży wraz z nią, jako element treści oferty, wypełniony załącznik nr 7 do siwz – tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Dokument ten stanowi treść oferty Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza powielania/kopiowania treści wymagań Zamawiającego określonych dla urządzeń do kolumny „Oferowane parametry" tabeli zgodności, np. gdy opis parametrów w siwz wskazuje na dopuszczony przedział wartości czy parametrów. Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie konkretny oferowany parametr jaki posiada oferowane urządzenie. W rubryce „oferowane parametry” należy podać rzeczywiste oraz skonkretyzowane parametry oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Do oferty należy dołączyć w szczególności:

- Formularz ofertowy — sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz,

- Tabelę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego  sporządzoną i wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do siwz – tabela A i/lub tabela B,

- Oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jdz,

- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 11 Rozdziału 8 (jeżeli dotyczy),

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4 Rozdziału 8 (jeśli dotyczy),

- Inne dokumenty wymagane w siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty podmiotu, autoryzowanego przez producenta przedmiotu zamówienia, świadczącego serwis gwarancyjny oferowanych urządzeń.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

# Rozdział 13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert

- Oferty należy składać za pośrednictwem portalu ePuap oraz miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych. Instrukcja składania oferty znajduje się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty .

Z uwagi na to, że Fundacja ARMAAG nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu złożenia oferty - Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku_krok 1 należy wybrać jako odbiorcę URZĄD MIASTA SOPOTU (81-704 SOPOT, WOJ. POMORSKIE). Adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie - /u-m-s/SkrytkaESP.

- Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2020 roku o godz. 11:00

2. Otwarcie ofert

- Oferty zostaną otwarte w  dniu  19 marca  2020 roku  o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu  Miasta  Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 101.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

# Rozdział 14.   Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę oferty brutto na podstawie zapisów siwz. Cenę oferty /zawierająca podatek VAT/ za kompleksową realizację Części 1 – dostawa dwóch nowych stacji, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń oraz/lub Części 2 – rozbudowa istniejących stacji należy przedstawić w złotych polskich (PLN) w załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty.

- Powyższe ceny są cenami obejmującymi wszystkie środki, materiały i czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z zapisami siwz w tym również m.in.: podatek VAT, upusty, rabaty, oraz inne dodatkowe koszty nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, a konieczne do poniesienia celem kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do obliczenia ceny Wykonawca musi brać pod uwagę zapisy siwz z załącznikami, udzielone odpowiedzi na ewentualne pytania oraz modyfikacje siwz.

W związku z powyższym od wykonawcy wymagane jest przeanalizowanie załączonego materiału łącznie z zapisami siwz i załącznikami do siwz oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym, Zamawiający informuje, iż brany będzie pod uwagę zapis słowny.

- Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia, dokonywane będą w PLN.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 uPzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z  uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga!!! Oferent składający ofertę podlegającą przepisom o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i usług nie wykazuje w treści oferty polskiego podatku VAT.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
                     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Dla części 1 - dostawa dwóch nowych stacji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:

| Lp. | Kryterium |  | Liczba punktów (waga) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena oferty brutto- C |  | 50 |
|  | Gwarancja - G | Gwarancja kontener - Gk | 20 |
|  |  | Gwarancja urządzenia - Gu | 20 |
|  | Fakultatywny pomiar pyłu PM1 - Pp |  | 10 |

Sposób oceny oferty:

a) liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru:

gdzie:

Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną;

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert;

Cb – cena oferty badanej

W1 – wskaźnik wynoszący 0,5

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  50 punktów.

- liczba punktów w kryterium „gwarancja”  zostanie obliczona w następujący sposób: jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie gwarancji ponad obligatoryjne 60 miesięcy na kontener i 24 miesiące na dostarczone urządzenia pomiarowe otrzyma punkty zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp | Element | Parametry | Maksymalna liczba punktów | Zasady oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji kontener - Gk | 60 miesięcy – 0 pkt. za każde dodatkowe 12 miesięcy - 10 pkt. | 20 | 60 miesięcy 72 miesiące 84 miesiące i więcej | 0 10 20 |
|  | Okres gwarancji urządzenia - Gu | 24 miesiące – 0 pkt. za każde dodatkowe 12 miesięcy - 10 pkt. | 20 | 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy i więcej | 0 10 20 |

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  40 punktów.

- liczba punktów w kryterium jednoczesny pomiar pyłu PM1 – Pp zostanie ustalona wg zasady:

jeśli Wykonawca zaoferuje fakultatywnie  analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru pyłu submikronowego PM1 – frakcji pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych cząstek poniżej 1,0 μm - wchodzący w skład stacji monitoringu - urządzenie zdolne do jednoczesnego pomiaru pyłu PM10 i PM2.5, PM1 (wymagany udział ważnych danych 75 %  dla wartości 1 godz. - zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 1032))  -  otrzyma 10 pkt.

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  10 punktów.

Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów:

- cena oferty brutto - C

- okres gwarancji kontener - Gk

- okres gwarancji  urządzenia - Gu

- fakultatywny jednoczesny pomiar PM1 – Pp

Dla części 2 -  rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej:

| Lp. | Kryterium | Liczba punktów (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto- C | 60 |
| 2. | Gwarancja urządzenia - Gu | 30 |
| 3. | Fakultatywny pomiar pyłu PM1 - Pp | 10 |

Sposób oceny oferty:

a) liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru:

gdzie:

Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną;

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert;

Cb – cena oferty badanej

W1 – wskaźnik wynoszący 0,6

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  60 punktów.

- liczba punktów w kryterium „gwarancja”  zostanie obliczona w następujący sposób: jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie gwarancji ponad obligatoryjne 24 miesiące na dostarczone urządzenia pomiarowe otrzyma punkty zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp | Element | Parametry | Maksymalna liczba punktów | Zasady oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji urządzenia - Gu | 24 miesiące – 0 pkt. za każde dodatkowe 12 miesięcy - 15 pkt. | 30 | 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy i więcej | 0 15 30 |

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  30 punktów.

- liczba punktów w kryterium jednoczesny pomiar pyłu PM1 – Pp zostanie ustalona wg zasady:

jeśli Wykonawca zaoferuje fakultatywnie  analizator zewnętrzny do ciągłego, automatycznego pomiaru pyłu submikronowego PM1 – frakcji pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych cząstek poniżej 1,0 μm - wchodzący w skład stacji monitoringu - urządzenie zdolne do jednoczesnego pomiaru pyłu PM10 i PM2.5, PM1 (wymagany udział ważnych danych 75 %  dla wartości 1 godz. - zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 1032))  -  otrzyma 10 pkt.

Wykonawca może w tym kryterium uzyskać maksymalną ilość  10 punktów.

Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów:

- cena oferty brutto - C

- okres gwarancji  urządzenia - Gu

- fakultatywny jednoczesny pomiar PM1 – Pp

- Maksymalna łączna liczba punktów, w zakresie każdej części, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi – 100 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia, uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści siwz.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie;

2)	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 uPzp.

- Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp.

# Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
                    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

      - W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Zamawiający zawiera umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 uPzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia:

- kopii uprawnień zawodowych wraz z  zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym wpis na listę członków, osoby która będzie brała udział w realizacji zamówienia, w charakterze kierownika robót;

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie składających ofertę, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum regulującej współpracę między nimi na czas realizacji zamówienia oraz do końca okresu udzielonej gwarancji. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.

Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

# Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 
z postanowieniami siwz.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę zamówienia.

- Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo we „Wzorze Umowy”

# Rozdział 18.  Inne informacje

- Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej;

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

- udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia;

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

# Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
                      postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej siwz przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Rozdział 20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości  8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 uPzp.

  - Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1140 1065 0000 2638 86001006  z dopiskiem „zabezpieczenie – Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery  w aglomeracji trójmiejskiej”.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy dokument umożliwiający wyegzekwowanie przez Zamawiającego ww. zabezpieczenia złożyć w siedzibie   Zamawiającego.

  - Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  zakończenia robót. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia,  zostanie pozostawione na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

  - W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie do wysokości 8% wynagrodzenia w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonał powyższego, Zamawiający, uprawniony jest zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy na poczet zabezpieczenia.

# Rozdział 21. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, ul. Brzozowa 15A; 80-243 Gdańsk

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt  z Krystyną Szymańską- pełnomocnikiem Zarządu Fundacji ds. bezpieczeństwa danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Rozbudowa sytemu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” znak sprawy: ZP.1.2020.RPO

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), dalej „uPzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

Załączniki:

| 1. | Formularz ofertowy | - załącznik nr 1, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jdz_wersja edytowalna | - załącznik nr 2, |
| 3. | Zobowiązanie | - załącznik nr 3, |
| 4. | Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej | - załącznik nr 4, |
| 5. | Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenie wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne | - załącznik nr 5 |
| 6. | Wzór umowy | - załącznik nr 6 |
| 7. | Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | - załącznik nr 7 |
| 8. | Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej | - załącznik nr 8 |

załącznik nr 1 do siwz_ WZÓR OFERTY

Zamawiający:  Fundacja ARMAAG

ul. Brzozowa 17A

80-243 Gdańsk

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...

nazwa firmy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP  i Regon

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

telefon, faks, e-mail

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  Rozbudowę systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Część 1*

- Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 – dostawa dwóch  nowych stacji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń, zgodnie z wymogami określonymi w siwz za cenę /brutto - zawierającą podatek Vat/ ……………………………………………… zł /słownie: …………..……………………………………………………………………__/100 zł/;

Oferuję gwarancję na kontener  …………………………….* miesięcy;

*wpisać odpowiednio_60 miesięcy, 72 miesiące, 84 miesiące i więcej

Oferuję gwarancję na dostarczone urządzenia pomiarowe………………………….. *miesięcy;

*wpisać odpowiednio_24  miesiące, 36  miesięcy, 48 miesięcy i więcej

Oferuję/ nie oferuję* urządzenie zdolne do jednoczesnego pomiaru pyłu PM10 i PM2.5,PM1 (wymagany udział ważnych danych 75 %  dla wartości 1 godz. - zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 1032))

Część 2 *

- Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 – rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej zgodnie z wymogami określonymi w siwz za cenę /brutto - zawierającą podatek Vat/ …………………………………zł /słownie:     ………………………………………………………………………………………………………………………………__/100 zł/;

Oferuję gwarancję na dostarczone urządzenia pomiarowe………………………….. *miesięcy;

*wpisać odpowiednio_24  miesiące, 36  miesięcy, 48 miesięcy i więcej

Oferuję/ nie oferuję* urządzenie zdolne do jednoczesnego pomiaru pyłu PM10 i PM2.5,PM1 (wymagany udział ważnych danych 75 %  dla wartości 1 godz. - zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 1032))

* odpowiednie zaznaczyć

- Wykonawca informuje, że (właściwe zaznaczyć):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- *wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………,

wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł netto.

*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać*:

  - * siłami własnymi

  - * siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców** w sposób następujący:

| a. | część zamówienia, którego wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy dotyczy: |  | b. Firma/y podwykonawcy/ców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | 1) |  |
| 2) |  | 2) |  |
| ..) |  | ..) |  |

* niepotrzebne skreślić

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- TAK*

- NIE *

* właściwe zaznaczyć

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z siwz.

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania Oferty.

- Oświadczam/oświadczamy, że w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczam/oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wadium w kwocie:

dla części 1* -  25 000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/,

dla części 2* –   7 000,00 zł /słownie: siedem tysięcy  złotych 00/100/,

zostało wniesione:

- w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego*

- w formie ………………………………………..…………..*

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam/oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego, że wszystkie informacje zawarte w mojej/naszej Ofercie są prawdziwe.

- oświadczam, iż realizacja świadczeń gwarancyjnych będzie wykonywana przez podmiot autoryzowany przez producenta przedmiotu zamówienia – (wpisać nazwę podmiotu świadczącego serwis gwarancyjny ………..……………………………………………………………………………….. )

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania mojej/naszej Oferty do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

| Miejscowość, data:…………………………….. | ................................................................... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) |
| --- | --- |

załącznik nr 2 do siwz_jdz_wersja edytowalna /składany wraz z ofertą/

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [2019/S ………………….], data [……………….],

strona [https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:97449-2019:TEXT:PL:HTML],

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ /ARMAAG/ Miejscowość: Gdańsk 80-243 Adres: ul. Brzozowa 15 A Strona internetowa: www.armaag.gda.pl |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie niezależne części: - Część nr 1 dostawa dwóch nowych stacji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń: - w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego; - w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami. - Część nr 2 rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej: - w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03; - w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoremb04; - w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N; - w Gdańsku przy ul. Brzozowej – centrala CAS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części odpowiednio zawarty jest w załączniku do siwz pod nazwą opis przedmiotu zamówienia tzw. opz oraz w treści wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie oraz wskazanie norm jakie mają spełniać oferowane urządzenia, o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu określenia parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w rozumieniu art. 29 ust. 3 uPzp, pod warunkiem że wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne wobec opisanych w powyższy sposób w trybie art. 30 ust. 5 uPzp i udowodni ich równoważność. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | sygn. akt ZP.1.2020.RPO |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że ….. Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Część 1* 1. /posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł/. 2./ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 400 000,00 zł/ (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert). Część 2* 1. /posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł/. 2./ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 60 000,00 zł/ (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert). * odpowiednio (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Wykaz dostaw Opis dostawy -nazwa i zakres_podmiot, na rzecz którego była realizowana /opis musi zawierać informacje zawarte w warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem 7 ust. 1 pkt 2) w zakresie umożliwiającym spełnienie warunku/; Kwota dostawy brutto w zł; Daty dostawy (od-do); Wykonawca dostawy /doświadczenie własne __ zapożyczone/. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | Wykaz osób Opis warunku udziału w postępowaniu; Doświadczenie zawodowe w latach_wykształcenie_posiadane uprawnienia (nr uprawnień) /opis musi zawierać informacje zawarte w warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem 7 ust. 1 pkt 2) w zakresie umożliwiającym spełnienie warunku/; Imię i nazwisko; Podstawa dysponowania /własna _zapożyczona/. dla części 1 i 2 osoba posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz supportu informatycznego. dla części 1 osoba wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi, uprawniona stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;. |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] /wykonawca wskazuje część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców/ |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby …………………………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w …………………………………………………. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ.”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ……………………………., numer ogłoszenia ………………………..

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y): [……]

- załącznik nr 3 do siwz _ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający:  Fundacja ARMAAG

ul. Brzozowa 15 A

80-243 Gdańsk

Nazwa i adres Podmiotu:

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

..............................................................................................................................................................................

(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe,  sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” – Część 1/Część 2*

*odpowiednie zaznaczyć

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

...........................................................................................................................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

...........................................................................................................................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

...........................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż zrealizuję świadczenie, do realizacji którego wymagane są zdolności techniczne lub zawodowe  (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

| ………………………………………………………………….. /miejscowość, data/ | ………………………………………………………………….. /podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy/ |
| --- | --- |

- załącznik nr 4 do siwz _OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:  Fundacja ARMAAG

ul. Brzozowa 15 A

80-243 Gdańsk

Nazwa i adres Podmiotu:

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej”, – Część 1/Część 2* oświadczamy, że nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok	sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

* niepotrzebne skreślić

| ………………………………………………………………….. /miejscowość, data/ | ………………………………………………………………….. /podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy/ |
| --- | --- |

- załącznik nr 5 do siwz _OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:  Fundacja ARMAAG

ul. Brzozowa 15 A

80-243 Gdańsk

Nazwa i adres Podmiotu:

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” – Część 1/Część 2*, oświadczam/-y, że nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

* niepotrzebne skreślić

| ………………………………………………………………….. /miejscowość, data/ | ………………………………………………………………….. /podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy/ |
| --- | --- |

załącznik nr 6 do siwz _WZÓR UMOWY

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

UMOWA NR ………………………_WZÓR

zawarta w dniu	2020 roku w Gdańsku pomiędzy:

Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku [kod: 80-243], przy ul Brzozowej 15A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108420, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana	-

Pana	-

a ……………………. z siedzibą w ……………………, *wpisaną/ym, w dniu ………………. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………. Wydział ………… *wpisaną/ym w dniu ……………. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………. *prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą ……………, będącym płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym nr NIP: ………………, REGON: ……………, zwaną/ym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa/ją:

1. ……………………….

2. ……………………….

* uzupełnić właściwe

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej – Część 1/Część 2*, została zawarta umowa następującej treści:

§1 [przedmiot umowy]

- Zamówienie finansowane jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” polegająca na zwiększeniu  liczby stacji pomiarowych sieci ARMAAG oraz rozszerzenie zakresu pomiarowego w stacjach istniejących o pomiar równoczesny pyłu PM10 i PM2,5.

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie:

- 2 (dwóch) sztuk stacji monitoringu powietrza*:

- jednej do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych w Gdańsku składającej się z kontenera pomiarowego wyposażonego w analizator do ciągłego, automatycznego  pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM1O/PM2.5, kalibratora wielogazowego wraz z wytwornicą powietrza zerowego, dataloggera, analizatora tlenków azotu, zintegrowanego zestawu meteorologicznego zwanych dalej „Urządzeniami”, spełniających warunki i parametry techniczne opisane w ofercie Wykonawcy i określone w załączniku do tej oferty „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, którego kopię załącza się do niniejszej umowy jako załącznik nr 1.:

- jednej do pomiarów tła miejskiego w uzdrowisku Sopot składającej się z kontenera pomiarowego wyposażonego w analizator do ciągłego, automatycznego  pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM1O/PM2.5, dataloggera, analizatora tlenków azotu, analizatora ozonu ditlenku siarki, kalibratora wielogazowego wraz z wytwornicą powietrza zerowego, zintegrowanego zestawu meteorologicznego zwanych dalej „Urządzeniami”, spełniających warunki i parametry techniczne opisane w ofercie Wykonawcy i określone w załączniku do tej oferty „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, którego kopię załącza się do niniejszej umowy jako załącznik nr 1.

oraz/lub*

- dostawa i montaż dodatkowych urządzeń pomiarowych w 3 (trzech) istniejących stacjach monitoringowych  w postaci:

- 3 (trzech) sztuk  analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 i jednego referencyjnego pobornika pyłu PM z wymiennymi głowicami 10 μm i 2,5 μm, *

i

- 1 (jednej) sztuki serwera do centrali CAS*.

*odpowiednio dla danej części_zgodnie ze złożoną ofertą

§ 2

- Przedmiot umowy w zakresie dwóch nowych stacji monitoringowych wykonany zostanie na podstawie własnego projektu Wykonawcy.

- Przedmiot umowy w całości zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały o których mowa w ust. 2, w zakresie materiałów budowlanych powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) spełniać wymogi normy DIN 4925 oraz posiadać atest higieniczny, zaś w zakresie urządzeń pomiarowych powinny odpowiadać normom jakościowym określonym w Tabeli Zgodności zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3 [termin realizacji zamówienia]

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu zamówienia  nie dalej niż 250 dni** od daty zawarcia umowy z tym, że:

- wykonanie projektów budowlanych wielobranżowych i wykonawczych * – nie dalej niż 28 dni od dnia podpisania umowy;

- realizacja prac budowlanych, dostawa i montaż urządzeń* – nie dalej niż 222 dni od daty podpisania umowy.

*    dotyczy części I

**  dotyczy części II  - zgodnie ze złożoną ofertą.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony uznają datę jego włączenia do systemu JPOAT 2 przez CAS  ARMAAG, potwierdzoną końcowym protokołem odbioru.

3.  Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu, do jego siedziby, koncepcję zagospodarowania terenu dla przewidzianych do wybudowania stacji monitoringowych w celu jej 
zatwierdzenia.

4.	Wykonawca w terminie 28 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.)

5.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty otrzymania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, a Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę lub otrzymania zaświadczenia o braku sprzeciwu od zgłoszenia robót.

§ 4 [realizacja umowy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy profesjonalnie, z najwyższą starannością, dobrze jakościowo, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie normami.

- Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jej imieniu o udzielenie opinii, zgód, zezwoleń i do dokonywania zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia robot budowlanych. Zamawiający wystawi Wykonawcy na jego żądanie stosowny dokument pełnomocnictwa w ciągu 7 dni od daty otrzymania takiego żądania.

- Realizacja Przedmiotu umowy, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Okoliczności przerw w realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz ewentualne szkody wyrządzone przy tym osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od ryzyk związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginałów polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami opłacenia składek w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, a także do utrzymywania tych polis do czasu wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji za Przedmiot Umowy.

6.	Wykonawca oświadcza, że ma prawo do sprzedaży Urządzeń oraz że są one fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad oraz nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

7.	Za uszkodzenia Urządzeń w trakcie załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającą o planowanym terminie dostawy i montażu Urządzeń przynajmniej na 7 dni przed tym terminem i umożliwi obecność przedstawiciela Zamawiającego przy wykonywaniu montażu.

9.	Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia Urządzeń, przeprowadzi demonstrację poprawności ich pracy oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zgodnie z warunkami określonymi w ust.10.

10.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne po uruchomieniu każdego Urządzenia (wymiar nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych) dla przynajmniej 2 osób,  pracowników Zamawiającego, w każdej lokalizacji. Szkolenie musi zawierać przynajmniej obsługę techniczną stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych, omówienie instalacji elektrycznej kontenera, obsługę klimatyzatora i automatycznego układu sterowania regulacji temperatury wewnątrz kontenera, obsługę i procedurę kalibracji analizatorów gazowych, obsługę i programowanie analizatorów pyłu zawieszonego, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta/ producentów.

11.	Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości odbiorowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego dostarczonego Urządzenia następującą dokumentację:

- pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy;

- kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę na okaziciela;

- dla kontenera pomiarowego dodatkowo schemat instalacji elektrycznej, protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokół z badania rezystancji  roboczych i ochronnych.

- dla analizatora do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5:

- fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia — w formie papierowej w języku polskim lub angielskim;

- świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne — jeśli ma zastosowanie);

- dla kalibratora wielogazowego wraz z wytwornicą powietrza zerowego - fabryczne świadectwa wzorcowania masowych kontrolerów przepływu (MFC), z podaniem warunków odniesienia.

12.	Wykonawca przekaże dokumentację, o której mowa w ust. 11 pkt a/, w formie drukowanej, oprawionej 
w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz elektronicznie w formacie pdf lub doc/docx, a dokumentację, o której mowa w ust. 11 pkt b/-e/ tylko w formie papierowej.

§ 5

- W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest ………………………………..

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani/a ……………………………….      posiadającego uprawnienia budowlane nr …………..……. i upoważnia  Pana …………........................ do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej i prac budowlanych.

§ 6 [zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

  - Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. tj. ………………………………………………………………………………………………… w formie …………………………………………………………………………………….

  - Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1140 1065 0000 2638 86001006  z dopiskiem „zabezpieczenie – Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery  w aglomeracji trójmiejskiej”.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70%  tj. ..……………………………………………… /słownie:…………………………….. / w terminie do 30 dni od dnia zakończenia robót, zakończenia montażu sprzętu i wykonania zamówienia. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia tj. ……………………………………………………………….. /słownie: ………………….…………………../, zostanie pozostawione na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

  - W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie do wysokości 8% wynagrodzenia w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonał powyższego, Zamawiający, uprawniony jest zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy na poczet zabezpieczenia.

§ 7 [działania informacyjno – promocyjne]

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykonywania działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych, znajdującymi się na stronie http://www.bip.pomorskie.ue.w-zakresie-informacji-i-promocji/, w oparciu o materiały pobrane z siedziby Zamawiającego i w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§ 8 [odbiory]

- Odbiór Przedmiotu Umowy następował będzie w następujących etapach:

- opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę/dokonanie zgłoszenia robót;*

- wykonanie robot budowlanych umożliwiających posadowienie kontenerów i podłączenie ich do sieci energetycznej;*

- dostawa, montaż i rozruch Urządzeń oraz zgłoszenie nowych stacji pomiarowych do użytkowania* i ich włączenie do krajowego systemu JPOAT2.*

*odpowiednio dla danej części_zgodnie ze złożoną ofertą_

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru poszczególnych etapów, a Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

3.	Z odbioru poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi protokoły odbioru częściowego i/lub ostatecznego. Protokół odbioru ostatecznego powinien potwierdzać:*

- Kompletność wybudowanych stacji monitoringowych;

- Prawidłowość działania zainstalowanych urządzeń;

- Datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego;

- Przekazanie dokumentacji dotyczącej urządzeń i kart gwarancyjnych;

- Umieszczenie znaków informacyjno-promocyjnych odrębnie dla każdej zbudowanej stacji monitoringowej i stacji, w których zamontowano urządzenia dodatkowe.

*odpowiednio dla danej części_zgodnie ze złożoną ofertą

4.	Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w trzech egzemplarzach i zaopatruje w pieczątki firmowe Wykonawcy i Zamawiającego.

5.	Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru, zarówno dla poszczególnych etapów, jak i dla całości Przedmiotu Umowy, do czasu usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek wykonanych robót.

6. 	W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.

7.	Protokół odbioru częściowego/ostatecznego, który Zamawiający obowiązany jest sporządzić w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia czynności odbiorowych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron i potwierdzający bezusterkowe wykonanie robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

8.	W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia, w tym z powodu niekompletności, niezgodności z Umową lub wad Urządzeń lub nieprzeprowadzenia szkolenia określonego  w § 4 ust. 10, nie sporządza się protokołu odbioru ostatecznego, a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem przyczyny odmowy przyjęcia Urządzenia.

9.	Przyjęcie Urządzeń nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

10.	Z chwilą przyjęcia Urządzeń na podstawie protokołu odbioru, korzyści i ciężary związane z Urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń przechodzą na Zamawiającego.

11.	Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w  ust.3.

§ 9 [autorskie prawa majątkowe]

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji wchodzącej w skład Przedmiotu Umowy, zwanej dalej Utworem, na podstawie odpowiednich, pisemnych umów.

2. 	Z dniem uzyskania pozwolenia na budowę/ przyjęcia zgłoszenia robót na Zamawiającego przechodzą (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń) wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworu, których wartość została uwzględniona w cenie złożonej oferty Wykonawcy, dotyczące w szczególności:

- dokumentacji projektowej oraz jej wykorzystania do realizacji inwestycji,

- utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

- wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,

- publicznego udostępniania, w szczególności wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

3.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji projektowej w swoich zasobach.

4.  	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo udostępnienia Utworu innym podmiotom  w celu kontynuowania prac w całości lub części, a także dokonywania w nim zmian, przeróbek lub uzupełnień.

5.     Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 zawiera się w wynagrodzeniu, ustalonym zgodnie z treścią § 10 poniżej. Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało odrębne wynagrodzenie.

§ 10 [wynagrodzenie i płatności]

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za prawidłowe wykonanie Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  …………………………… zł netto (słownie: ………………………………………………….. /100 złotych), podatek VAT w wysokości ……………. zł (słownie: …………………..…………................................ /100 złotych), co daje kwotę brutto.: …………………………… zł (słownie: ……………………………………………………… /100 złotych).

Wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane będzie w następujących częściach za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w § 8 ust. 1:

etap a) – w kwocie ……………….zł plus należy podatek VAT w wys. …………..

etap b) – w kwocie ……………….zł plus należy podatek VAT w wys. ……………

etap c) – w kwocie ……………….zł plus należy podatek VAT w wys. …………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem oraz ceny poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy stanowią ryczałt, który bez względu na okoliczności nie ulegnie zmianie podczas realizacji zamówienia.

- Kwota podana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności: odprawy celnej, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, udziału w odbiorze, instalacji, szkoleń.

- Rozliczenie za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy będzie się odbywało w drodze faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę na podstawie podpisanych przez obie strony protokołów odbioru częściowego oraz faktury końcowej wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego, stanowiącego potwierdzenie prawidłowego i zupełnego wykonania Umowy .

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu jej przedstawiciela. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: ……………………………………………………………………………………………………..

Odbiorca (Płatnik): ……………………………………………………………………………………….

- Wykonawca dołączy do faktury przekazywanej Zamawiającej oryginał protokołu odbioru etapu, którego faktura dotyczy.

- W związku zapisami ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.

- Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającą kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury i zostanie dokonana:

- w zakresie środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionego i przekazanego przez Zamawiającą zlecenia płatności – w wysokości 85% kwoty faktur;

- w zakresie środków współfinansowania krajowego - przez Zamawiającą w wysokości 15% kwoty faktur.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Banku Gospodarstwa Krajowego i rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać pisemnie kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie MF - zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

§ 11 [podwykonawcy]

1.	Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w złożonej Ofercie, wykona przedmiot umowy sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ………………………………………………. , które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.	Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpiła zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dopuszczalna jest czasowa lub trwała zamiana osób fizycznych lub podmiotów zadeklarowanych w ofercie przez Wykonawcę jako potencjał kadrowy, wyłącznie pod warunkami:

- uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

- posiadania przez osoby fizyczne lub podmioty co najmniej tych samych kwalifikacji, jak wyszczególnione w ofercie, przy czym w kwestii spełnienia tego warunku  decydujący charakter ma ocena dokonana przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 12 [odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości]

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych zostaje rozszerzona i wynosi ……………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) i przekaże Zamawiającemu wystawiony dokument udzielenia gwarancji (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy). Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. W przypadku nie wydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.

- Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji.

- Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

- Gwarancja jakości robót, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie udzielona na okres ………………… miesięcy  (zgodnie z ofertą wykonawcy). Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń.

- Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 8, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę.

- Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce.

- Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron), lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) usunięcie przez Wykonawcę tych wad lub usterek.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) usunięcie przez Wykonawcę tych wad lub usterek.

- Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji, w z zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

- Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na każde urządzenie zamontowane w ramach niniejszej umowy na okres ….. miesięcy od dnia odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z ich użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. Naprawa gwarancyjna (serwis) następuje w miejscu zainstalowania urządzenia i będzie wykonywana przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny wskazany w złożonej ofercie.

- W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy, niż określony w ust. 1 i ust. 2, obowiązuje gwarancja producenta.

- Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad Urządzenia w okresie rękojmi lub gwarancji mogą być przekazywane pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w godz. …………… — ……………….. w dniach ………………………, tel. …………………..……., fax ……………………, e – mail:………………………

- Wykonawca zobowiązuje się, że w gwarancji reakcja serwisu (podjęcie naprawy) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Za okazaniem karty gwarancyjnej Zamawiający zażąda od Wykonawcy usunięcia wad w drodze naprawy Urządzenia. Strony ustalają, że po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych spowodowanych awarią uniemożliwiającą prawidłową pracę Urządzenia Zamawiający, w razie kolejnej takiej awarii, może żądać wymiany podzespołu Urządzenia lub Urządzenia na nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż rok produkcji Urządzenia będącego przedmiotem zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy lub wymiany Urządzenia na swój koszt w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

- W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Urządzenia lub podzespołu Urządzenia będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych, Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach do czasu wydania Urządzenia lub podzespołu Urządzenia naprawionego lub nowego. W przypadku zapewnienia przez Zamawiającego urządzenia zastępczego, przez okres 90 dni roboczych od dnia upływu terminu na naprawę, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się § 13 ust. 5 i 6.

8.	Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.

9.	W przypadku naprawy albo wymiany Urządzenia zostanie sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół usunięcia wad albo wymiany Urządzenia potwierdzający:

- usunięcie wad albo wymianę Urządzenia,

- prawidłowość działania Urządzenia.

10.	W przypadku wymiany Urządzeń lub podzespołu Urządzenia na nowe bieg gwarancji na nowe Urządzenie lub podzespół Urządzenia, określonej w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu wymiany Urządzenia lub podzespołu Urządzenia.

11.	Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany Urządzenia lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego, nie dopełni obowiązku wymiany  Urządzenia na nowe lub usunięcia wad w drodze naprawy najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na nowe Urządzenie na ryzyko i koszt Wykonawcy, niezależnie od roszczeń z tytułu kary umownej i bez utraty gwarancji.

- Mając na uwadze zapewnienie trwałości projektu przez cały okres rękojmi, koszty wszystkich przeglądów wymaganych przez producentów oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania danego urządzenia zgodnie z jego przeznaczaniem i warunkami gwarancji (np. baterie, akumulatory, filtry, bezpieczniki etc.) dla wszystkich urządzeń/systemów/podsystemów ponosi Wykonawca.

§ 14 [kary umowne]

1.	W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niedostarczenia któregokolwiek z Urządzeń w terminie wskazanym w § 1 lub niespełniania przez Urządzenie któregokolwiek z parametrów określonych w tabeli zgodności sprzętu z wymogami Zamawiającego lub nieoznakowania w sposób określony w § 7, lub nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 10, Zamawiający, może naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie:

- w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10  ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych poszczególnych etapów, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto za dany etap,  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w protokole odbiorowym;

- w wymianie urządzenia na nowe lub jego naprawie w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,3 % ceny brutto urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z § 13 ust. 4;

- W usunięciu wad i usterek ujawnionych w obiektach budowalnych w okresie gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

- Kary, o których mowa w ust. 1, będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

3.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania w kwotach przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4.	Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za czas opóźnienia.

§ 15 [zmiana i odstąpienie od umowy]

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za obopólną zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany określone w ust. 1 mogą nastąpić w przypadkach określonym w art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.:

- powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,

- jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna),

- w zakresie przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności:

- na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie umówionych robót;

- w przypadku zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek lub za zgodą Zamawiającego;

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zaistnienia siły wyższej.

- Zmiany przedstawicieli Wykonawcy są dopuszczalne na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami siwz,

- Przewiduje się możliwość zmiany parametrów sprzętu, o którym mowa w §1 w przypadku:

- poprawienia parametrów technicznych, sprawności i wydajności,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

§ 16

- Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego etapów, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie, Zamawiająca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 3 niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w szczególności dostarcza urządzenia  niespełniające któregokolwiek z parametrów opisanych w Tabeli Zgodności, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, Zamawiająca może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiająca może od umowy odstąpić.

- Niezależnie od treści wcześniejszych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:

- gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia jakiejkolwiek części majątku Wykonawcy;

- w przypadku zaistnienia w stosunku do Wykonawcy jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1, pkt 12 – 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający jest w zwłoce z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 90 dni.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17 [poufność]

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 18  [postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach, które nie są unormowane umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencje do WYKONAWCY na adres: …………………………………………

- WYKONAWCA będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres : ………………………………… fax …………………., adres e-mail: ………………………

- W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję doręczoną na adres wskazany 
w ust. 3 i 4 uważa się za skutecznie doręczoną.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią:

            - Opis przedmiotu zamówienia - TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO – załącznik nr 1

            - Miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia

            - Oświadczenie podwykonawcy_wzór

            - Protokół zdawczo odbiorczy

            - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

            - Dokument gwarancyjny – załącznik nr 3

            - Klauzula RODO

| Zamawiający ……………………………………………………………………………… | Wykonawca ……………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Załącznik nr ……………… do umowy

MIEJSCA LOKALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 – dostawa dwóch nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej

- Stacji w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma:

- Stacja tła miejskiego w uzdrowisku w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.

Część 2 – dostawa wyposażenia do istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej

- Instalacja analizatorów  pyłu PM10/PM2.5

w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03.

w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoreb04,

w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N.

- Serwer zapasowy z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie w stacji centralnej CAS w Gdańsku przy ulicy Brzozowej nr 15.

Załącznik nr ………… do umowy

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                                                                                                           Sopot, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Reprezentując

……………………………………………………………………………………………………...

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*

……………………………………………………………………………………………………...

(NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*)

w zakresie…………………………………………………………………………………………..

(RODZAJ ROBÓT/DOSTAWY LUB USŁUG*)

dot. zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej – Część 1/Część 2*”

realizowanego w ramach umowy nr……………………………… z dnia………………………...

zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO, tj.  Fundację ARMAAG ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk z:

……………………………………………………………………………………………………...

(NAZWA WYKONAWCY)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy* :

……………………………………………………………………………………………………..

(NAZWA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*)

w wysokości brutto …………………………(słownie:…………….……………………………..)

za roboty wykonane w okresie od………………………………. do……………………………..

zgodnie z fakturą/rachunkiem nr…………………………. z dnia………………………………..

oraz protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez: kierownika robót Wykonawcy,

Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego *.

Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru

………………………………………

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr ……………… do umowy

….……………………….                                                                                                                           Sopot, dnia ….……………………

pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi* dla zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej.”

zgodnie z zapisami umowy nr …………………………………z dnia ……………., zwanej dalej „Umową”.

Zamawiający: Fundacja ARMAAG ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk

Udzielający gwarancji (Gwarant) - Wykonawca: ……………………………….,

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego roboty, dostawy i usługi* objęte przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową, będącymi załącznikami do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy, aktualnie obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi* objęte Umową na okres …………………. miesięcy od dnia ……………….   roku do dnia …………… roku.

- W przypadku stwierdzenia usterek/wad przedmiotu Umowy, udzieloną gwarancję jakości przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia usterek/wad do czasu protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia  przez Wykonawcę.

- Warunki gwarancji jakości:

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca, zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt usterek i wad wszystkich robót, dostaw i usług* objętych gwarancją.

- O stwierdzeniu usterek/wad Zamawiający jest zobowiązany powiadamiać Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin usunięcia usterek/wad, uwzględniając specyfikę robót i możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

- Fakt skutecznego usunięcia usterek/wad, każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych usterek/wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałych usterek/wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia sądu – bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości także po upływie terminu gwarancyjnego jeżeli zgłosił usterki/wady przed upływem tego terminu.

*odpowiednio dla danej części zamówienia

..............................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upoważnionego Przedstawiciela/

Załącznik nr ……………… do umowy

WZÓR

- PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1/Część 2*

Spisany w dniu …………. 2019 r. w sprawie realizacji Umowy nr ….... z dnia ……. 2020 r.  na dostawę dwóch nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników, oraz/lub* dostawę wyposażenia dla istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej, zawartej pomiędzy Fundacją ARMAAG , 80-243 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

a ………………………………………..

został dostarczony zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Niniejszym protokołem potwierdzam:

- Kompletność dostawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Prawidłowość działania Urządzeń.

- Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego w zakresie obsługi Urządzeń u Zamawiającego

4.	Datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego liczoną od daty podpisania niniejszego protokołu odbioru.

5.	Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji dotyczącej każdego Urządzenia:

- pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, w formie drukowanej oraz elektronicznej pdf lub doc.,

- karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę na okaziciela,

- fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia,

- świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne (jeśli ma zastosowanie).

6.	Umieszczenie na dostarczonych Urządzeniach oznaczeń znaku (logo) i nazwy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Unii Europejskiej.

Przekazanie ww. urządzeń i poprawną komunikację  z systemem JPOAT2 potwierdzają:

Zamawiający:                   			                                 	Wykonawca:

………………………………..					                ………………………

Podpis Odbierającego

/pieczątka imienna lub czytelny podpis/

* zgodnie ze złożoną ofertą

Potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń instalacyjnych dotyczących Urządzeń.

Wykonawca stwierdza przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego następujących pracowników.

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |

W zakresie określonym w umowie.

Zamawiający:                      			                             	Wykonawca:

………………………………..      					               ………………………

Podpis Odbierającego

/pieczątka imienna lub czytelny podpis/

Załącznik nr ……………… do umowy

- Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, ul. Brzozowa 15A; 80-243 Gdańsk

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt  z Krystyną Szymańską- pełnomocnikiem Zarządu Fundacji ds. bezpieczeństwa danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Rozbudowa sytemu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” znak sprawy: ZP.1.2020.RPO

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), dalej „uPzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

- załącznik nr 7 do siwz_tabela A i B_Wzór tabeli zgodności oferowanego   przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego_ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

- Zamawiający nie dopuszcza powielania/kopiowania treści wymagań Zamawiającego określonych dla urządzeń do kolumny „Oferowane parametry” „Tabeli zgodności”, np. gdy opis parametrów wskazuje na dopuszczony przedział wartości czy parametrów. Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie konkretny oferowany parametr jaki posiada oferowane urządzenie.

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej”, polegająca na:

Część 1 - zwiększenie liczby stacji pomiarowych sieci ARMAAG:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. stacji monitoringu powietrza wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:

- do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych,

- do pomiarów tła miejskiego w uzdrowisku Sopot

oraz

Część 2 - rozszerzenie zakresu pomiarowego w stacjach istniejących o pomiar równoczesny pyłu PM10 i PM2,5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech  analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 i jednego referencyjnego pobornika pyłu PM z wymiennymi głowicami 10 μm i 2,5 μm.

Stacja monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych składa się z:

- kontenera pomiarowego, wyposażonego w analizator ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, analizator tlenków azotu, analizator tlenku węgla, kalibrator wielogazowy wraz z wytwornicę powietrza zerowego, datalogger, zintegrowany zestaw meteorologiczny.

Stacja monitoringu powietrza do pomiarów tła miejskiego w uzdrowisku Sopot składa się z:

- z kontenera pomiarowego wyposażonego w analizator ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, analizator tlenków azotu, analizator ozonu ditlenku siarki, kalibrator wielogazowy wraz z wytwornicą powietrza zerowego, datalogger, zintegrowany zestaw meteorologiczny,

- sekwencyjnego pobornika LVS.

Dodatkowo zamówienie obejmuje: dostawę materiałów eksploatacyjnych, prezentację działania, szkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi.

Zamówienie będzie realizowane dla Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń i zgód, wykonanie prac budowlanych oraz dostarczenie na koszt własny oraz instalacja urządzeń w lokalizacjach wskazanych programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca  uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia oraz zademonstruje Zamawiającemu pełną sprawność dostarczonych urządzeń.

Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji, uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy, przeprowadzeniu szkolenia i bezproblemowej komunikacji z systemem JPOAT2 poprzez serwer CAS ARMAAG.

Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne i kluczowe części wymienne zalecane przez producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń w okresie gwarancyjnym oraz dodatkowo wymienione w tabeli A i B – odpowiednio dla danej części zamówienia.

TABELA A_część 1_dostawa dwóch nowych stacji monitoringu, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażu_

wypełnić odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta

Budowa 2 stacji monitoringu atmosfery - wymagania ogólne

| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Najdalej w dacie podpisania ostatecznego protokołu zdawczo odbiorczego stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: - Pełną, oryginalną dokumentację stacji z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc/.docx. - Karty gwarancyjne (obowiązujące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej dla: - dla kontenera pomiarowego, - dla analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń zanieczyszczeń, - dla pobornika LVS. - Fabryczne świadectwo wzorcowania każdego urządzenia pomiarowego– w formie papierowej w języku polskim lub angielskim. - Świadectwa wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - jeśli ma zastosowanie). - Zatwierdzenie typu dla analizatorów gazowych. - Dla kalibratora wielogazowego wraz z wytwornicą powietrza zerowego - fabryczne świadectwa wzorcowania masowych kontrolerów przepływu (MFC), z podaniem warunków odniesienia – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim. - Dla kontenera pomiarowego dodatkowo schemat instalacji elektrycznej, protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych. |  |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń: - dla stacji komunikacyjnej składającej się z kontenera pomiarowego wyposażonego w analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, analizator tlenków azotu analizator tlenku węgla, kalibrator wielogazowy wraz z wytwornicą powietrza zerowego i kompresorem, datalogger z oprzyrządowaniem, stację meteorologiczną, wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) na miejsce wskazane przez Zamawiającego wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. - dla stacji tła miejskiego w uzdrowisku składającej się z kontenera pomiarowego wyposażonego w analizator ditlenku siarki, analizator tlenków azotu, analizator tlenku węgla, analizator pyłu PM10/PM2.5, kalibrator wielogazowy z wytwornicą powietrza i kompresorem, datalogger z oprzyrządowaniem, stację meteorologiczną wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) na miejsce wskazane przez Zamawiającego wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. - pobornik pyłu LVS z oprzyrządowaniem, wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) na miejsce wskazane przez Zamawiającego wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. - Stacje w dniu odbioru będą w pełni sprawne i przystosowane do pomiarów powietrza atmosferycznego oraz komunikacji z serwerem CAS ARMAAG i systemem JPOAT2. |  |
|  | Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń. Wykonawca podłączy wszystkie urządzenia w kontenerze pomiarowym. Wykonawca skonfiguruje i podłączy dostarczony datalogger do serwera CAS ARMAAG oraz oprogramowania Zamawiającego. |  |
|  | Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. |  |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Przeprowadzenie szkolenia przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po instalacji stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń (wymiar nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych) dla przynajmniej 2 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zawierać przynajmniej obsługę techniczną stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń, omówienie instalacji elektrycznej kontenera, obsługę klimatyzatora i automatycznego układu sterowania regulacji temperatury wewnątrz kontenera, rozpoznawanie awarii, procedurę kalibracji analizatorów, obsługę analizatora do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, pobornika pyłu zawieszonego LVS, analizatora tlenków azotu, analizatora tlenku węgla, analizatora ozonu, analizatora ditlenku siarki, programowanie analizatora pyłu zawieszonego, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta/producentów. Instalacja stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji. |  |
| Gwarancja | - Wykonawca udzieli na stacje monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń co najmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. - Gwarancja nie obejmuje awarii stacji monitoringu powietrza wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z pracownikami Zamawiającego. - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w umowie. - Przywrócenie zdolności pomiarowej stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych mobilnych stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych. |  |

Budowa 2 stacji monitoringu atmosfery - wymagania szczegółowe

| Kontener dla stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń – szt.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Wymagania minimalne |  | Oferowane parametry |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |  |  |
| Wymiary zewnętrzne |  | Szerokość 2,2 - 2,5 m Długość 3,3 – 3,5 m Wysokość 2,2 – 2,3 m |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  | - Konstrukcja kontenera z ramy stalowej lub aluminiowej, spawanej. Ściany i dach bez przeszkleń, wykonane z płyty warstwowej, pokrytej obustronnie arkuszem ocynkowanej blachy stalowej lub blachą aluminiową, malowaną farbą proszkową wysokiej jakości. Przestrzeń wewnętrzna elementów konstrukcyjnych ścian i dachu wypełniona min. 50 mm PU lub podobnym materiałem termoizolacyjnym (np. wełną mineralną). Odporność ogniowa E30. - Materiał izolacyjny wypełniający wewnętrzne elementy konstrukcyjne (przestrzenie) o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,3 W/m2K dla ścian, podłogi i sufitu. - Podłoga izolowana od spodu arkuszem blachy ze stali ocynkowanej lub aluminium. Od wewnątrz wykładzina antyelektrostatyczna typu „tarket” pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. Obciążenie min. 270 kg/m2. - Konstrukcja kontenerów winna być wodoszczelna i pyłoszczelna. - Podłoga wykonana z płyt z izolacją z niepalnego materiału. - Szkielet konstrukcyjny kontenera mocowany do ław. - Konstrukcja ścian musi umożliwiać montaż masztu meteorologicznego do ściany kontenera. - Drzwi antywłamaniowe, o szerokości min. 0,9 m, z izolacją termiczną bez przeszkleń umiejscowione na węższej ścianie kontenera otwierające się w zakresie do 180° z możliwością blokady pełnego otwarcia, wyposażone w dwa zamki patentowe. Daszek osłonowy nad drzwiami. - Dach wykonany z jednej płyty, antypoślizgowy, spawany spawem ciągłym i usztywniony kratowaniem ze spadkiem (nie większym niż 5%) w kierunku innym, niż drzwi wejściowe, umożliwiającym powierzchniowe odprowadzenie wody, wytrzymujący obciążenie min. 250 kg/m2 (obsługa przyrządów przez 2 osoby przebywające na dachu). Na dachu barierki ochronne ocynkowane, z profili zamkniętych, wokół całego obramowania kontenera (z wyłączeniem wejścia na dach) wykonane zgodnie z przepisami BHP, przymocowywane do kontenera w sposób umożliwiający ich późniejszy demontaż. Wejście na dach umiejscowione na ścianie z drzwiami wejściowymi do kontenera. |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie kontenera |  | - Zamocowane na stałe w kontenerze 19 calowe stojaki (typu rack) szt. 2, zmontowane w parze, zbudowane z profili aluminiowych lub blachy stalowej, wyposażone łącznie w co najmniej 12 wysuwanych półek lub szyn (6 szt. na stojak) na których umieszcza się analizatory (wysunięcie umożliwia otwarcie pokrywy analizatora lub innego wyposażenia). Rozmieszczenie w stojakach Wykonawca dokona w porozumieniu z operatorem stacji po dostarczeniu kontenera. Dopuszczalne minimalne obciążenie dla półki: 25 kg lub większe. Mocowanie stojaków do podłogi. Głębokość stojaków min. 65cm, wysokość od 180cm do 190cm (42U) - Biurko o szerokości min. 50cm i długości min. 110cm (wyposażone w min. 1 szufladę i 1 szafkę z 2 półkami) i 1 szafka wolnostojąca (szerokość min. 60cm i długość min. 60cm) z 3 półkami. Biurko i szafka umiejscowione w porozumieniu z Zamawiającym. Automatyczny układ regulacji temperatury wewnątrz kontenera składający się z: - klimatyzatora z funkcją chłodzenia i grzania, typu SPLIT, z technologią inwerterową o mocy chłodzenia od 2 kW do 2,5 kW i mocy grzania od 2,5 kW do 3,5 kW. Regulacja temperatury w zakresie co najmniej od 18°C do 25°C. Zakres temperatur pracy układu sprężarki i skraplacza dla trybu chłodzenia od -15°C do +40°C (temperatura na zewnątrz kontenera). Zabezpieczenie części zewnętrznej klimatyzatora przed aktami wandalizmu. Klimatyzator umieszczony na ścianie przeciwległej do drzwi wejściowych (nie dopuszcza się umieszczania klimatyzatora na dachu kontenera). - grzejnika elektrycznego konwektorowego o mocy 2x750W zawieszonego na ścianie. Grzejnik wspomaga ogrzewanie wnętrza kontenera przy niskich temperaturach zewnętrznych. Automatyczny układ regulacji temperatury umożliwia utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury (w zakresie co najmniej od 20°C do 23°C) wewnątrz kontenera, z dokładnością do 2°C. Wykonawca dostarczy czujnik do monitorowania temperatury wewnątrz kontenera. Czujnik należy podpiąć cyfrowo lub analogowo do dataloggera znajdującego się w kontenerze Krzesło z regulacją wysokości siedziska i oparcia. - Uchwyty do mocowania butli z gazami do ściany: 2 szt. na butle o pojemności 10 litrów i 1 szt. na butlę o pojemności 50 litrów. - Przenośna, przystawna, aluminiowa, 2 lub 3 elementowa rozsuwana drabina (umożliwiająca wejście na dach kontenera) przechowywana wewnątrz kontenera w uchwycie na ścianie lub drzwiach. Regulacja rozsunięcia drabiny – co szczebel. U podstawy drabiny stabilizator poprzeczny z osłoną antypoślizgową. Drabina powinna posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszczalne minimalne obciążenie do 150 kg lub więcej. - Stabilny, przenośny, niewielki podest roboczy stalowy lub aluminiowy o wysokości od 25 do 40 cm z górną powierzchnią antypoślizgową. Dopuszczalne obciążenie do 150 kg lub więcej. Podest jako podstawa dla pracownika do obsługi serwisowej zainstalowanych wyżej w stelażu analizatorów. - Gaśnica do gaszenia sprzętu elektrycznego (skroplone CO2) min. 2 kg, umocowana na ścianie wewnątrz kontenera w pobliżu drzwi wejściowych. - Ścienny wieszak na odzież. |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  | - Trójfazowa typu TN-S. - Tablica rozdzielcza z opisanymi bezpiecznikami zamocowana w pobliżu drzwi wejściowych. - Wyłącznik różnicowoprądowy. - Zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe. - Przewody elektryczne prowadzone w listwach (kanałach) instalacyjnych. - Gniazda wewnątrz kontenera: - min.16 gniazd zamocowanych z tyłu stelaża typu rack w taki sposób, że wysunięcie półki z analizatorem nie powoduje odłączenie przewodu z gniazda; - 2 gniazda przy biurku; - 2 gniazda przy szafce - 4 gniazda na ścianie przeciwległej do wejścia do kontenera - 4 gniazda w pobliżu pionowego toru poboru prób. - Oświetlenie: lampy LED (temperatura barwowa z zakresu 3500 – 6000K) rozmieszczone równomiernie na suficie z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach. - Min. 2 gniazda na zewnątrz kontenera w obudowie wodoszczelnej IP65 zamykanej na klucz. - Doprowadzenie zewnętrznej instalacji elektrycznej do skrzynki elektrycznej wewnątrz kontenera poprzez przepust w podłodze w pobliżu skrzynki elektrycznej. - Osobne obwody elektryczne dla: aparatury pomiarowej (2 osobne obwody dla każdego stelaża typu rack), układu klimatyzacji i ogrzewania, gniazd wewnętrznych, gniazd zewnętrznych, oświetlenia, instalacji alarmowej. - Układ automatycznie odłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatur zadanych przez użytkownika w zakresie od 30° do 40°C. - Instalacja elektryczna zgodna z odpowiednimi obowiązującymi przepisami i normami oraz BHP. |  |  |  |  |  |
| Instalacja alarmowa |  | Instalacja alarmowa kompatybilnej z systemem alarmowym ARMAAG składająca się z: - Centrali alarmowej z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym. - Przewodów prowadzonych w listwach (kanałach) instalacyjnych. - Klawiatury zawieszonej na ścianie. - Czujnika ruchu. - Czujników wstrząsowo-inercyjnych – 4 szt. - Sygnalizatora alarmowego dźwiękowo-świetlnego zainstalowanego na zewnątrz kontenera i zabezpieczonego przed aktami wandalizmu – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Pionowy pobór prób |  | Spełniający wymagania norm PN EN 14211, PN EN 14212, PN EN 14625, PN EN 14626, PN EN 14662-3 składający się z: - Czerpni wykonanej ze szkła borowo-krzemowego lub PTFE w płaszczu ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej (rura w rurze). Wlot do czerpni zabezpieczony przed owadami zdejmowaną drobną siatką. - Osłony wlotu do czerpni – osłona ma zabezpieczać czerpnię przed opadami atmosferycznymi i większymi zanieczyszczeniami stałymi. Wykonana ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej. Osłonę można zdjąć w celu jej oczyszczenia a także umożliwić dostęp do wlotu czerpni. - Przepustu przez dach kontenera – przejście przez dach kontenera zabezpieczone przed przeciekaniem kołnierzem ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej lub stopów aluminium. - Manifold z min. 6 dostępnymi króćcami przyłączeniowymi o rozmiarze umożliwiającym podpięcie analizatorów przy pomocy przewodu teflonowego o rozmiarze ¼ cala (4 na 6 mm). Manifold wykonany ze szkła borowo-krzemowego. Manifold wyposażony w komplet nakrętek uszczelniających połączenie przewodu teflonowego z manifoldem. Dodatkowo 5szt. nakrętek szczelnie zaślepiających nieużywane króćce. - Czujnika przepływu – czujnik ma mieć możliwość podłączenia i transmisji danych pomiarowych do układu zbierania danych w kontenerze (stosowane systemy zbierania danych to DM-250 firmy DAC System i MK5 firmy CSMS). Podłączenie cyfrowe lub analogowe. Czujnik powinien informować o przepływie lub prędkości powietrza przepływającego w manifoldzie lub podawać inny parametr świadczący o poprawnej pracy układu poboru próby (proszę podać jaki to parametr). - Pompy lub wentylatora umieszczonego na końcu układu poboru próby z wylotem powietrza odprowadzonym na zewnątrz przez przepust w podłodze. - Wylotu powietrza z układu w dnie kontenera. Dodatkowo: - do czyszczenia toru poboru próby Wykonawca dostarczy zestaw wyciorów o różnej długości i średnicy tak, aby możliwe było dokładne wyczyszczenie toru aspiracji: od wlotu czerpni do manifoldu z króćcami przyłączeniowymi włącznie, - układ poboru próby powinien znajdować się możliwie blisko analizatorów, - wlot czerpni ok. 1 -1,5 m nad poziomem dachu, - cały układ poboru próby powinien być szczelny i łatwo rozbieralny szczególnie połączenia układu z manifoldem. - Czas przebywania próbki od czerpni do manifoldu < 3 s (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14211). |  |  |  |  |  |
| Kalibrator wielogazowy wraz z wytwornicą powietrza zerowego – szt. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne |  |  |  | Oferowane parametry |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |  |  |
| Budowa |  | Kalibrator, generator powietrza zerowego oraz kompresor stanowią osobne elementy zestawu. |  |  |  |  |  |
| Funkcjonalność |  | - Automatyczne wyliczanie i dozowanie gazu rozcieńczanego oraz gazu rozcieńczającego w oparciu o zadane stężenie wynikowe. - Możliwość zaprogramowania przynajmniej: - stężeń sekwencji automatycznej kalibracji dla minimum 5 punktów, - przepływu dla każdego kontrolera przepływu z osobna, - nazwy gazu rozcieńczanego oraz przypisanego mu numeru wejścia przyrządu. - Możliwość odczytu parametrów pracy urządzenia na wyświetlaczu wbudowanym w urządzenie, a w szczególności przynajmniej: - przepływu gazu rozcieńczanego, - przepływu gazu rozcieńczającego, - stężenia początkowego gazu rozcieńczanego (ppm), - stężenia wynikowego (ppm, ppb) - po rozcieńczeniu, stężenia generowanego ozonu. - interface użytkownika (wyświetlacz i klawiatura) w języku polskim i/lub angielskim, - możliwość wykonania wewnętrznego testu szczelności, - kalibracja masowych kontrolerów przepływu (MFC) za pomocą tzw. „tabeli prawdy” – kalibracja elektroniczna z poziomu menu kalibratora. |  |  |  |  |  |
| Użyte materiały |  | Umożliwiające stosowanie urządzenia dla rozcieńczania mieszaniny gazów: - dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu o stężeniach do 200 ppm (w azocie), - tlenku węgla o stężeniu do 4000 ppm (w azocie), - ozonu o stężeniu do 10 ppm. |  |  |  |  |  |
| Liczba wejść/wyjść |  | - 1 wejście gazu rozcieńczającego. - Min. 3 wejścia na gazy wzorcowe sterowane elektrozaworami. - Min. 4 wejścia/wyjścia próbki sterowane elektrozaworami. - Sterowanie kalibracją za pomocą elektrozaworów kalibratora bez potrzeby używania elektrozaworów w analizatorach. |  |  |  |  |  |
| Podłączenie gazu rozcieńczanego |  | Do kalibratora dołączone 2 szt. dwustopniowych reduktorów o wysokiej dokładności (podłączenie butli według DIN 477 nr 14), wykonany z materiałów obojętnych dla gazów SO2, NO, NO2, CO, C6H6 – stal nierdzewna lub mosiądz chromowany. Ciśnienie pracy w zakresie przynajmniej 1 ÷ 5 bar. Dodatkowy zawór odcinający gaz za reduktorem. |  |  |  |  |  |
| Przepływ (odniesiony do warunków standardowych) |  | - Gazu rozcieńczanego (gaz wzorcowy): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 100 mL/min. - Gazu rozcieńczającego (powietrze zerowe): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 10 L/min. - Powtarzalność ustawień 0,5%. |  |  |  |  |  |
| Pomiar natężeń przepływu gazu rozcieńczanego i rozcieńczającego |  | Za pomocą masowych kontrolerów przepływu (MFC) o parametrach: - dokładność pomiaru przepływu 1% pełnego zakresu pomiarowego, - liniowość 0.5% pełnego zakresu pomiarowego. |  |  |  |  |  |
| Generator ozonu |  | - Wydajność regulowana w zakresie: od 0,05 ppm do przynajmniej 0,5 ppm przy 5 ÷ 10 L/min (5 ppm litrów). - Stabilność generowanego stężenia ozonu 2% / 7 dni. |  |  |  |  |  |
| Układ GPT |  | Umożliwiający pełną reakcję ozonu (O3) z tlenkiem azotu (NO), wyposażony w komorę reakcyjną ze szkła borokrzemowego. |  |  |  |  |  |
| Komora mieszania i manifold |  | Wykonane ze szkła borokrzemowego. |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej w zakresie od +15 do +35°C. |  |  |  |  |  |
| Sterowanie |  | Lokalnie z klawiatury urządzenia oraz dwukierunkowo przez port RS-232 lub Ethernet, przynajmniej w zakresie: - inicjacji i zakończenia kalibracji, - stężenia wynikowego. |  |  |  |  |  |
| Wymiary |  | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka typu rack |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | - 230 VAC 50 Hz - po przerwie w zasilaniu kalibrator powinien włączyć się automatycznie i wrócić do trybu pracy |  |  |  |  |  |
| Generator powietrza zerowego |  | - kompatybilny z dostarczanym kalibratorem, - wyposażony w osuszacz, - usuwanie z powietrza NO, NO2, O3, SO2 – kolumny sorpcyjne (z możliwością wymiany wypełnień oczyszczających, rozbieralne, przeźroczyste) lub odpowiednik, - usuwanie z powietrza CO – piec katalityczny lub kolumna sorpcyjna (z możliwością wymiany wypełnienia), - maksymalne dopuszczalne stężenia wyjściowe dla NO, CO, SO2, O3, C6H6: określone w normach EN 14211; EN 14212; EN 14625; EN 14626; EN 14662-3, |  |  |  |  |  |
| Kompresor bezolejowy |  | - kompatybilny z dostarczanym kalibratorem oraz generatorem powietrza zerowego, - pojemność zbiornika minimum 15 10 litrów, - poziom hałasu < 70 db(A), - zasilanie 230 V, - wydajność: min 10 l/min, 15l/min - automatyczny zawór do spuszczania kondensatu, - wyłącznik ciśnieniowy, - manometr, - zawór zwrotny. |  |  |  |  |  |
| Świadectwo wzorcowania |  | Fabryczne świadectwa wzorcowania masowych kontrolerów przepływu (MFC), z podaniem warunków odniesienia – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim – dostarczone w momencie instalacji |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne |  | - Wszystkie materiały eksploatacyjne przewidziane przez producenta na okres minimum 24 miesięcy. - Wypełnienia oczyszczające do generatora powietrza zerowego na okres minimum 24 miesięcy eksploatacji. - Wypełnienia kolumn sorpcyjnych, zamknięte w szczelnych opakowaniach: - 5 l węgiel aktywny - 5 l sito molekularne - 5 l purafil. |  |  |  |  |  |
| Gaz wzorcowy (jeśli oferuje) |  | - Mieszanina w azocie SO2 - 20 ppm + NO - 21 ppm butla 10l - Gaz wzorcowy CO - 400 ppm; butla 10l - Różnica wykonania mieszaniny w stosunku do zmierzonego stężenia nie większa niż 15%, - Niepewność stężenia dla k=2 (poziom ufności =95%) nie większa niż 2% - Gwarantowana stabilność minimum 24 miesiące. Skład mieszaniny zostanie potwierdzony zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. - Do mieszaniny załączony fabryczny certyfikat potwierdzający stężenie mieszaniny w butli zgodny z PN-EN ISO 17025. Certyfikat dostarczony wraz z butlą w momencie dostawy w formie papierowej. Opłacona dwuletnia dzierżawa butli z mieszaniną. |  |  |  |  |  |
| Datalogger – szt. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |  |  |
| Współpraca |  | Datalogger w pełni współpracujący z systemami zbierania danych (CAS) firmy DAC System w ARMAAG. Dostarczone dataloggery spełniać muszą wszystkie funkcje wymagane do obsługi systemu zbierania danych do wyżej wymienionych systemów, w tym przede wszystkim: zbieranie wszystkich danych i parametrów pracy wytwarzanych przez dostarczone analizatory i pobornik pyłowy, komunikację i eksport danych na serwer CAS ARMAAG, eksport dodatkowych danych z systemów monitorujących warunki w kontenerze czy dostarczonym manifoldzie. |  |  |  |  |  |
| Wejścia/wyjścia |  | - min. 5 portów Ethernet LAN (dopuszczalne zastosowanie zewnętrznego rozdzielacza), - min. 8 portów szeregowych RS232 (w tym 1 szt. z dodatkową obsługą 1-wire, 4 szt. z dodatkową obsługą RS485), - min. 4 wejścia analogowe ADC -10V..+10V lub 0.20 mA, - min. 4 wejścia logiczne z obsługą zliczania impulsów i częstotliwości, - min. 4 wyjścia przekaźnikowe. |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | 230 V 50 Hz |  |  |  |  |  |
| Funkcjonalność |  | - Wykonanie w zespolonej obudowie umożliwiającej instalację w standardowym stojaku typu rack 19", - obsługa zewnętrznego modemo-routera GPRS-HSPA z Ethernet/Wifi, - możliwość podpięcia do sieci lokalnej portem Ethernet oraz poprzez wykorzystanie lokalnej sieci Wifi, - karta SIM GSM kompatybilna z modemem dataloggera, z limitem min. 2gb/miesięcznie, z opłaconym abonamentem na 1 rok, - dostępne protokoły komunikacyjne, minimum: Modbus, Bayern Hessen. LUFFT, Grimm, Airmotec, API Comm, AK (Thermo), API Comm, API Protocol, BAMTerm, BH-Protocol 8M, Environnement, FAG, Horiba Protocol, Luft UMB, MCZ Protocol,Metek, ML (Monitor Labs), MODE 4 (Extended Environnement), Synspec Protocol, Synspec ASCII, TEI (Thermo Environnement Instruments), Thermo C-Link, Teledyne-API, Vaisala MAWS, 1 Wire., SDI-12, - podgląd danych bieżących w stacji przez dedykowane oprogramowanie lub stronę www oraz możliwość , pobrania danych i eksportu do arkusza kalkulacyjnego, - możliwość programowania agregacji danych min. średnie 1 min, 10 min, 30 min, 60 min, - możliwość zapisu i przechowywania danych przez okres min 2 miesięcy. |  |  |  |  |  |
| Analizator tlenków azotu – szt.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Chemiluminescencja, zgodna z EN 14211:2012 |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie próbki |  | Filtr PTFE 5 μm, Ø 47mm |  |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Programowalny od 0÷100 ppb do 0÷10 ppm |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Od +10 do +35°C |  |  |  |  |  |
| Liniowość |  | ±1% pełnego zakresu |  |  |  |  |  |
| Najniższy poziom wykrywalności |  | 0.5 ppb |  |  |  |  |  |
| Dryft Zero |  | ≤0,5 ppb/24h |  |  |  |  |  |
| Dryft Span |  | ≤1% zakresu pomiarowego/24h |  |  |  |  |  |
| Pomiar przepływu i ciśnienia |  | - Mierzony przepływ próby musi być wyrażony w jednostkach przepływu; - mierzone ciśnienia próby na wejściu i w komorze pomiarowej muszą być wyrażone w jednostkach ciśnienia; - musi istnieć możliwość wzorcowania czujników przepływu oraz czujników ciśnień. |  |  |  |  |  |
| Wejścia/Wyjścia sygnałów |  | 1. Cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span) 2. Sygnały pokazujące wartości ujemne z analizatora 3. We/wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP) |  |  |  |  |  |
| Przełączanie wejścia sample/span/zero |  | Analizator ma posiadać wejście sample z możliwością ręcznej kalibracji zero/span z poziomu analizatora |  |  |  |  |  |
| Diagnostyka pracy urządzenia |  | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora Zdalna: przez port RS 232 lub USB lub Ethernet Dołączony program do komunikacji i zbierania danych z analizatora, wraz z kablem do połączenia analizator – komputer (podłączenie do komputera przez wejście USB lub Ethernet) |  |  |  |  |  |
| System kalibracji |  | - Zewnętrzny (poprzez kalibrator wielogazowy); - zerowanie / sprawdzanie zera analizatora możliwe z zewnętrznego źródła powietrza „zerowego’”, - dostępne z poziomu menu analizatora współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany, - kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla Zero oraz dla Span z poziomu analizatora, - nie dopuszcza się auto zerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |  |  |  |  |
| Złączki , połączenia toru przepływu próby, filtry |  | - Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne, - filtr pompy (jeśli występuje) – z możliwością wymiany wypełnienia oczyszczającego; - zewnętrzna oprawa na filtr wstępnego oczyszczania wykonana z materiałów obojętnych dla mierzonego zanieczyszczenia (np. teflonowe). |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | - 230V AC 50 Hz; - po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |  |  |  |  |
| Wymiary |  | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka |  |  |  |  |  |
| Raport z badań |  | Raport z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN EN 14211:2012. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań. W terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) należy dostarczyć Zamawiającemu całość raportu w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej (PDF) oraz część zawierającą wnioski w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |  | Wykonawca zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. Wyposażenie dodatkowe (niezależnie od materiałów eksploatacyjnych wymienionych w instrukcji) : - zestawy naprawcze pomp – 2 kpl. - wypełnienie oczyszczające filtra pompy (jeśli występuje) – na minimum 2 lata eksploatacji, - filtry ochronne wentylatorów – (jeśli występują) – 4 kpl. - filtry PTFE Ø 47mm (teflonowe) – 100 szt. - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku - 2 szt., - uchwyt/oprawa na filtr PTFE Ø 47mm (teflonowe) zewnętrzna, wykonana z materiału obojętnego dla mierzonego zanieczyszczenia (np. teflonu), umożliwiająca przepływ próbki, podpięcie dwustronne na przewód teflonowy ¼”; - 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Analizator ozonu O3 – szt.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. |  |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Fotometria UV, zgodna z EN 14625:2013 |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie próbki |  | Filtr PTFE Ø 47mm, |  |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Programowalny od 0÷100 ppb do 0÷10 ppm |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej od +10 do +35°C |  |  |  |  |  |
| Liniowość |  | ±1 % pełnego zakresu |  |  |  |  |  |
| Najniższy poziom wykrywalności |  | <1 ppb |  |  |  |  |  |
| Dryft Zero |  | <1 ppb/24h |  |  |  |  |  |
| Dryft Span |  | ≤1 % zakresu/24h |  |  |  |  |  |
| Pomiar przepływu i ciśnienia |  | - Mierzony przepływ próby musi być wyrażony w jednostkach przepływu. - Mierzone ciśnienia próby na wejściu musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |  |  |  |  |
| Wejścia/Wyjścia sygnałów |  | Przynajmniej: 1. Cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span) 2. We/wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP) |  |  |  |  |  |
| Przełączanie wejścia sample/span/zero |  | Analizator ma posiadać wejście sample z możliwością ręcznej kalibracji zero/span z poziomu analizatora |  |  |  |  |  |
| Diagnostyka pracy urządzenia |  | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora Zdalna: przez port RS 232 lub USB lub Ethernet Dołączony program do komunikacji i zbierania danych z analizatora, wraz z kablem do połączenia analizator – komputer (podłączenie do komputera przez wejście USB lub Ethernet) |  |  |  |  |  |
| System kalibracji |  | - Zewnętrzny (poprzez kalibrator wielogazowy). - zerowanie / sprawdzanie zera analizatora możliwe z zewnętrznego źródła powietrza zerowego. - dostępne z poziomu menu analizatora współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany. - kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla Zero oraz dla Span z poziomu analizatora - nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |  |  |  |  |
| Złączki, połączenia toru przepływu próby |  | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | - 230V AC 50 Hz. - po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |  |  |  |  |
| Wymiary |  | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka |  |  |  |  |  |
| Raport z badań |  | Raport z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN EN 14625:2013. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę PN EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań. W terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu całość raportu w języku polskim lub angielskim oraz część zawierającą wnioski w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |  | 1. Wykonawca zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do eksploatacji analizatora przez okres trwania gwarancji. 2. Wyposażenie dodatkowe (niezależnie od materiałów eksploatacyjnych wymienionych w instrukcji): - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 2 kpl., - filtry PTFE Ø 47mm (teflonowe) – 50 szt., - uchwyt/oprawa na filtr PTFE Ø 47mm (teflonowe) zewnętrzna, wykonana z materiału obojętnego dla mierzonego zanieczyszczenia (np. teflonu), umożliwiająca przepływ próbki, podpięcie dwustronne na przewód teflonowy ¼” 2 szt. - scrubber – 1 szt., - zestaw naprawczy do pompy – 1 szt., - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku – 1 szt. | . |  |  |  |  |
| Analizatory tlenku węgla- szt. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Spektrometria w podczerwieni, zgodna z normą PN-EN 14626:2013 |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie próbki |  | Filtr PTFE 5 μm, Ø 47mm |  |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Programowalny od 0÷10 ppm do 0÷200 ppm |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej od +10 do +35°C |  |  |  |  |  |
| Liniowość |  | ±1% pełnego zakresu |  |  |  |  |  |
| Najniższy poziom wykrywalności |  | 0,05 ppm |  |  |  |  |  |
| Dryft zero |  | 0,1 ppm/24h |  |  |  |  |  |
| Dryft span |  | 1% zakresu pomiarowego/24h |  |  |  |  |  |
| Pomiar przepływu i ciśnienia |  | - Mierzony przepływ próby musi być wyrażony w jednostkach przepływu. - Mierzone ciśnienie próby musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |  |  |  |  |
| Wejścia/Wyjścia sygnałów |  | Przynajmniej: 1. Cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span) 2. We/wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP) |  |  |  |  |  |
| Przełączanie wejścia sample/span/zero |  | Analizator ma posiadać wejście sample z możliwością ręcznej kalibracji zero/span z poziomu analizatora. |  |  |  |  |  |
| Diagnostyka pracy urządzenia |  | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora Zdalna: przez port RS 232 lub USB lub Ethernet Dołączony program do komunikacji i zbierania danych z analizatora, wraz z kablem do połączenia analizator – komputer (podłączenie do komputera przez wejście USB lub Ethernet) |  |  |  |  |  |
| System kalibracji |  | - Zewnętrzny (poprzez kalibrator wielogazowy), - zerowanie / sprawdzanie zera analizatora możliwe z zewnętrznego źródła powietrza zerowego, - dostępne z poziomu menu analizatora współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany, - kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla Zero oraz dla Span z poziomu analizatora, - nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |  |  |  |  |
| Złączki, połączenia toru przepływu próby |  | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | - 230V AC 50 Hz, - po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |  |  |  |  |
| Wymiary |  | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka |  |  |  |  |  |
| Raport z badań |  | Raport z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN EN 14626:2013. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę PN EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań. W terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) należy dostarczyć zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu całość raportu w języku polskim lub angielskim oraz część zawierającą wnioski w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |  | 1. Wykonawca zapewni dla każdego analizatora wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do jego eksploatacji przez minimum 2 lata ( okres gwarancji). 2. Wyposażenie dodatkowe (niezależnie od materiałów eksploatacyjnych wymienionych w instrukcji): - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) 4 kpl., - zestaw naprawczy do pompy – 2 szt., - filtry PTFE Ø 47mm (teflonowe) – 50 szt., - uchwyt/oprawa na filtr PTFE Ø 47mm (teflonowe) zewnętrzna, wykonana z materiału obojętnego dla mierzonego zanieczyszczenia (np. teflonu), umożliwiająca przepływ próbki, podpięcie dwustronne na przewód teflonowy ¼”- 2 szt., - źródło promieniowania -2 szt., - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku -2 szt. |  |  |  |  |  |
| Analizator di tlenku siarki – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. |  |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Fluorescencja zgodnie z EN 14212:2013 |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie próbki |  | Filtr PTFE Ø 47mm |  |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Programowalny od 0÷100 ppb do 0÷10 ppm |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej od +10 do +35°C |  |  |  |  |  |
| Liniowość |  | ±1 % pełnego zakresu |  |  |  |  |  |
| Najniższy poziom wykrywalności |  | 0.5 ppb |  |  |  |  |  |
| Najniższy poziom wykrywalności |  | 0.5 ppb |  |  |  |  |  |
| Dryft Zero |  | <1 ppb/24h |  |  |  |  |  |
| Dryft Span |  | ≤1 % zakresu pomiarowego/24h |  |  |  |  |  |
| Pomiar przepływu i ciśnienia |  | - Mierzony przepływ próby musi być wyrażony w jednostkach przepływu. - Mierzone ciśnienie próby musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia. |  |  |  |  |  |
| Wejścia/Wyjścia sygnałów |  | Przynajmniej: 1. Cyfrowe szeregowe – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne sterowanie (zero, span). - We/wy Ethernet (możliwość przypisania stałego adresu IP, DHCP). |  |  |  |  |  |
| Przełączanie wejścia sample/span/zero |  | Analizator ma posiadać wejście sample z możliwością ręcznej kalibracji zero/span z poziomu analizatora. |  |  |  |  |  |
| Diagnostyka pracy urządzenia |  | Lokalna: na wyświetlaczu analizatora Zdalna: przez port RS 232 lub USB lub Ethernet Dołączony program do komunikacji i zbierania danych z analizatora, wraz z kablem do połączenia analizator – komputer (podłączenie do komputera przez wejście USB lub Ethernet) |  |  |  |  |  |
| System kalibracji |  | - Zewnętrzny (poprzez kalibrator wielogazowy), - zerowanie/sprawdzanie zera analizatora możliwe z zewnętrznego źródła powietrza zerowego, - dostępne z poziomu menu analizatora współczynniki kalibracji zera (offset, background) i wzmocnienia (span, slope), możliwość ich ręcznej zmiany, - kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla Zero oraz dla Span z poziomu analizatora, - nie dopuszcza się autozerowania analizatora zaraz po włączeniu zasilania. |  |  |  |  |  |
| Złączki, połączenia toru przepływu próby |  | Wykonane ze stali nierdzewnej, teflonu lub równoważne. |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  | - 230V AC 50 Hz. - po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |  |  |  |  |  |
| Wymiary |  | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka |  |  |  |  |  |
| Raport z badań |  | Raport z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy pn EN 14212:2013. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę PN EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań. W terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) należy dostarczyć zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu całość raportu w języku polskim lub angielskim oraz część zawierającą wnioski w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |  | 1. Wykonawca zapewni dla analizatora materiały niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. 2. Wyposażanie dodatkowe (niezależnie od materiałów eksploatacyjnych wymienionych w instrukcji): - filtry ochronne wentylatorów (jeśli występują) – 4 kpl., - filtry PTFE Ø 47mm (teflonowe) – 50 szt., - uchwyt/oprawa na filtr PTFE Ø 47mm (teflonowe) zewnętrzna, wykonana z materiału obojętnego dla mierzonego zanieczyszczenia (np. teflonu), umożliwiająca przepływ próbki, podpięcie dwustronne na przewód teflonowy ¼”; - 2 szt., - zestaw naprawczy do pompy – 2 szt., - szyny do montażu analizatora w 19 calowym stojaku – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Niskoprzepływowy pobornik sekwencyjny pyłu zawieszonego PM10 z dodatkową głowicą PM2.5– 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2020. |  |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Grawimetryczna opisana w EN 12341:2014: - pobór prób na filtry przy przepływie powietrza 2.3 m3/ godzinę; - określenie masy pyłu przez ważenie. |  |  |  |  |  |
| Separacja pyłu PM10 |  | Głowica separacji pyłu PM10, zgodna z EN 12341:2014: - umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h; - wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie krytyczne części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot); - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |  |  |  |  |  |
| Separacja pyłu PM2.5 |  | Głowica separacji pyłu PM2.5, zgodna z PN EN 12341:2014: - umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h; - wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie krytyczne części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot); - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |  |  |  |  |  |
| Oprawy filtrów |  | - Umożliwiające stosowanie okrągłych filtrów o średnicy 47 mm. - Średnica dla filtracji pyłu 38 ÷ 41 mm. - Wykonane z materiałów obojętnych wymienionych w punkcie 5.1.4 normy EN 12341:2014. - Oprawy powinny otwierać się bez użycia dodatkowych przyrządów. |  |  |  |  |  |
| Pompa |  | - łopatkowa o wydajności ponad 3 m3/h. - zapewniająca czas bezobsługowej pracy minimum 1 rok (brak konieczności wymiany łopatek, membrany itp.) - ochrona przed przeciążeniem. - kasowalny licznik godzin pracy pompy. |  |  |  |  |  |
| Natężenie przepływu powietrza |  | - regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia, - dokładność regulacji zgodnie z normą EN 12341:2014. |  |  |  |  |  |
| Funkcjonalność |  | - Brak podgrzewania sondy, - system chłodzenia układu poboru próby (steath air), - aktywny system chłodzenia filtrów wyeksponowanych (zapewnienie temperatury filtrów wyeksponowanych < 23°C), - pomiar temperatury za filtrem, - utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 20°C), - kasety/pojemniki na filtry, zabezpieczające filtry w oprawach przed przemieszczeniem, zabrudzeniem, zawierające minimum 16 opraw filtrów, - automatyczny, programowalny zmieniacz filtrów, - system montażu filtrów powinien umożliwić zamontowanie opraw z filtrami w poborniku wraz z kasetą/pojemnikiem transportowym tak, aby możliwe było przygotowanie filtrów w laboratorium, umieszczenie ich w pojemniku/kasecie zabezpieczającym filtry przed działaniem warunków zewnętrznych, transport do miejsca poboru oraz zamontowanie wraz z pojemnikiem/kasetą w poborniku bez konieczności wyjmowania filtrów z pojemnika/kasety, - demontaż filtrów z pobornika powinien odbywać się wraz z kasetą/ pojemnikiem transportowym umożliwiającym transport filtrów do laboratorium, - kaseta/pojemnik na filtry musi umożliwiać bezpośrednią wzrokową kontrolę ilości wyeksponowanych filtrów (musi być np. przeźroczysty), - System montażu filtrów powinien umożliwić dokładanie filtrów do pojemnika/kasety z filtrami czystymi oraz odbieranie filtrów wyeksponowanych bez konieczności zatrzymania pracy pobornika, - Możliwość programowania: - daty i czasu rozpoczęcia/zakończenia pomiaru (rozdzielczość 1 minuta), - przerwy poboru pomiędzy poszczególnymi filtrami, - warunków odniesienia (T, p) dla natężenia przepływu. - możliwość zapamiętywania danych w pamięci wewnętrznej oraz pamięci zewnętrznej (przenośnej) lub wydruk na lokalnej drukarce pobornika dla każdego filtra osobno przynajmniej: - czas poboru i objętość, - przepływ, - temperatura na filtrach wyeksponowanych, - temperatura pracy filtra, - temperatura i ciśnienie zewnętrzne, - data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pomiaru, - przepływ w warunkach roboczych i zaprogramowanych (T i p). - Możliwość zidentyfikowania kolejnych pomiarów. - Możliwość transmisji danych pomiarowych z pamięci pobornika do komputera poprzez RS/ karty pamięci/ pendrive - jeśli konieczna jest dedykowana pamięć zewnętrzna (karta pamięci, pendrive), to minimum 2 szt. na każde urządzenia oraz jeśli konieczne jest dedykowane urządzenie umożliwiające transmisję danych (czytnik) z pamięci pobornika do komputera przenośnego również jedno na każdy pobornik. - Ilość przechowywanych danych - minimum dla 15 filtrów. Odczyt danych z pamięci urządzenia nie może powodować ich wykasowania. - Urządzanie musi zapewniać ciągłą pracę tzn. zmiana/dołożenie filtrów nie może powodować zatrzymania pracy pobornika i utraty danych; urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej tak aby czynność wymiany/dołożenia filtrów nie powodowała konieczności ponownego uruchomienia bądź programowania pobornika. - Zarówno w okresie pomiędzy zmianami filtrów jak i w wypadku utraty zasilania urządzenie musi pamiętać wszystkie ustawienia i mierzone parametry: objętość powietrza, czas pracy itd. - Możliwość kalibracji parametrów temperatury, ciśnienia, przepływu z poziomu pobornika, bez konieczności używania zewnętrznego oprogramowania. |  |  |  |  |  |
| Maksymalne wymiary |  | Maks. wysokość z sondą i głowicą 1600 mm, maks. szerokość 700 mm, maks. głębokość 400 mm. Urządzenie umieszczone w jednej zespolonej obudowie. |  |  |  |  |  |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie) |  | Stanowisko pobornika w odległości ok. 4-5 m od kontenera w tzw. „klatce” zabezpieczającej przed wandalizmem i kradzieżą. Podstawa pobornika na wysokości ok. 1,5 metra. Głowica ze swobodnym przepływem powietrza. |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany zestaw meteorologiczny wyposażony w czujnik kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego, opadu, maszt - szt. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne |  |  | Oferowane parametry |  |  |
| Ogólne |  | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  |  |  |
| Wzorcowanie |  | Fabryczne świadectwo wzorcowania dla czujników dostarczone przy instalacji tych urządzeń – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim |  |  |  |  |  |
| Czujnik kierunku i prędkości wiatru |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Metoda pomiaru |  | Ultradźwiękowy anemometr |  |  |  |  |  |
| Jednostki |  | Prędkość: m/s Kierunek: stopień |  |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Prędkość co najmniej od 0 do 50 m/s Kierunek 0÷360° |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | Prędkość: - w zakresie od 0 do 35 m/s – min. ±0,3 m/s lub 3%, - w zakresie od 35 do 50 m/s – min. 5% Kierunek: 3% |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość |  | Prędkość:  0,1 m/s Kierunek: 1° |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej od –40°C do +50°C |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie |  | Przetwornik pomiarowy musi być ogrzewany w celu poprawnej pracy w warunkach zimowych. |  |  |  |  |  |
| Czujnik temperatury i wilgotności względnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy |  | Temperatura: co najmniej od –40°C do +50°C Wilgotność: 0 – 100% RH |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | Temperatura: przy 20°C ±0.3°C Wilgotność: 3% RH przy 0÷90% RH 5% RH przy 90÷100% RH |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość |  | Temperatura: 0,1°C Wilgotność: 1% RH |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | Co najmniej od –50°C do +60°C |  |  |  |  |  |
| Czujnik ciśnienia atmosferycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Wymagania minimalne |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |
| Zakres pomiarowy | Co najmniej od 600 do 1100 hPa |  |  |  |  |  |  |
| Dokładność | ±1,5 hPa |  |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość | 1 hPa |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |  |  |  |  |  |  |
| Jednostki | hPa |  |  |  |  |  |  |
| Czujnik opadu |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Wymagania minimalne |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |
| Zakres pomiarowy | 0-200mm |  |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  5% |  |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość wskazań | 10 sekund – 0.01mm |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |  |  |  |  |  |  |
| Jednostki | mm |  |  |  |  |  |  |
| Maszt |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Wymagania minimalne |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość | Pozwalająca na zamontowanie czujników na wysokości 5 m n.p.t. |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja | Maszt wykonany z aluminium. Minimalna nośność masztu 3 kg. Maszt zamontowany na zewnątrz do tylnej konstrukcji nośnej kontenera pomiarowego. |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |  |  |  |  |  |  |
| Podłączenie czujników |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Wymagania minimalne |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |
| Podłączenie do dataloggera | Podpięcie cyfrowe do systemu zbierania danych DAS. |  |  |  |  |  |  |
| Kabel połączeniowy | Kabel ekranowany, przystosowany do długotrwałego użytku zewnętrznego. Materiały wykorzystane do jego budowy muszą zapewnić odporność na warunki atmosferyczne. Złącze przy czujniku wypełniające wymagania współczynnika ochrony IP65. Długość kabla umożliwiająca swobodne podpięcie czujników zamontowanych na maszcie 5 m n.p.t., do dataloggera znajdującego się w kontenerze pomiarowym. |  |  |  |  |  |  |

TABELA B_część 2_rozbudowa  istniejących stacji_

wypełnić odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta

Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery  - wymagania ogólne

| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Najdalej w dacie podpisania ostatecznego protokołu zdawczo odbiorczego wyposażenia do rozbudowy systemu ARMAAG Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: - Pełną, oryginalną dokumentację wyposażenia z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc/.docx. - Karty gwarancyjne (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej dla: - dla analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń zanieczyszczeń, - dla serwera CAS_MAAT. - Fabryczne świadectwo wzorcowania każdego urządzenia pomiarowego – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim. - Świadectwa wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - jeśli ma zastosowanie). |  |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa wyposażenia: - dla analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy), na miejsce wskazane przez Zamawiającego wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. - dla serwera CAS_MAAT wraz z montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) na miejsce wskazane przez Zamawiającego wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. - wyposażenie w dniu odbioru będzie w pełni sprawne i przystosowane do pomiarów powietrza atmosferycznego oraz komunikacji z serwerem CAS ARMAAG i systemem JPOAT2. |  |
|  | Wykonawca podłączy wszystkie urządzenia w kontenerze pomiarowym. Wykonawca skonfiguruje i podłączy dostarczony serwer CAS_MAAT do serwera CAS ARMAAG oraz oprogramowania Zamawiającego. |  |
|  | Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. |  |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Przeprowadzenie szkolenia przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po instalacji wyposażenia dla przynajmniej 2 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zawierać j obsługę analizatora do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, programowanie analizatora pyłu zawieszonego, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta/producentów. Instalacja wyposażenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji. |  |
| Gwarancja | - Wykonawca udzieli na wyposażenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. - Gwarancja nie obejmuje awarii powietrza wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z pracownikami Zamawiającego. - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w umowie. - Przywrócenie zdolności pomiarowej wyposażenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych mobilnych stacji monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych. |  |

Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery  - wymagania szczegółowe

| Analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2,5 - szt. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |  |  |
| Ogólne | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Metoda pomiaru | Automatyczny pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10/PM2,5 w oparciu o bazowe średnie 30-minutowe lub 60-minutowe – proszę podać wykorzystywaną metodę |  |  |  |
| Potwierdzenie równoważności | - Raport z badań terenowych (w języku polskim lub angielskim) potwierdzający równoważność pomiarów analizatora wraz z głowicą separacyjną /układem separującym (w zależności, co występuje), w dostarczanej konfiguracji, z metodą referencyjną określoną w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. - Badania i raport wykonane przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC17025 w zakresie przeprowadzanych badań. - Metodyka postępowania przy potwierdzaniu równoważności zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumencie grupy roboczej Komisji Europejskiej w dokumencie „Demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods” lub normą 16450:2017; - Raport musi bazować na wynikach stężeń pyłu z automatycznego analizatora ustawionego w tryb pracy ciągłej 30 minutowej lub 60 minutowej (średnie bazowe 30-minutowe lub 60-minutowe, uśredniane następnie do średniej dobowej). - Pomiary/badania, na których bazuje raport, w co najmniej 50% przeprowadzone w kraju (krajach) Europejskich, w których występują warunki zbliżone do Polskich (np. klimat, rodzaj pyłu – Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy). - W terminie wskazanym w zawartej umowie (nie dalej niż 250 dni od daty zawarcia umowy) do oferowanego urządzenia w formie cyfrowej zarówno dla pyłu PM10 jak i PM2.5, w języku polskim lub angielskim; gdy całość raportu została dostarczona w języku angielskim wnioski w języku polskim. |  |  |  |
| Zakres pomiarowy | Programowalny, co najmniej od 0 do 1000 µg/m3 |  |  |  |
| Podstawowe cechy urządzenia / funkcjonalność | - Wymiary: umożliwiające instalację w standardowym stojaku 19” (szerokość i głębokość); - Zasilanie: 230 V / 50 Hz; - Zasilanie: po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar; - Temperatura pracy: przynajmniej w granicach od +15°C do +30°C; - Temperatura dla próbkowanego powietrza: przynajmniej w granicach od -30°C do +40°C; - Wilgotność względna pracy: przynajmniej w granicach od 20 do 90 %; - Cykl pomiarowy umożliwiający przygotowanie średniej bazowej nie dłuższej niż 1-godzinnej; - Granica oznaczalności nie wyższa niż 2 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 doby; - Granica oznaczalności nie wyższa niż 5 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 godzina; - Fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim – dostarczone w momencie instalacji; - Świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - jeśli ma zastosowanie) – dostarczone w momencie instalacji. - Możliwość raportowania / przesyłania danych z pomiaru zewnętrznych warunków temperatury i ciśnienia do systemu zbierania danych zamontowanego na stacji; - Raportowane wyniki odniesione do warunków rzeczywistych, zgodnie z polskim prawodawstwem; - Równoważny poziom dźwięku emitowany podczas ciągłej całodobowej pracy urządzenia / pompy urządzenia nie może przekroczyć 75 dB w żadnym z punktów pomiarowych zlokalizowanych w odległości 35 cm od skrajnego obrysu urządzenia / pompy urządzenia. |  |  |  |
| Głowica pomiarowa | - Wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium; - Otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu; - Konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie; - Taka sama jak używana w badaniach potwierdzających równoważność; - Wykonawca dostarczy dla pyłu PM10 i PM2.5 komplet głowic separujących / układów separujących (w zależności, co ma zastosowanie), po jednym na każde dostarczone urządzenie, tak, aby każdy analizator mógł mierzyć zarówno pył PM10 jak i, po wymianie głowicy / układu separującego, PM2.5. |  |  |  |
| Układ poboru próby | - W osłonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegająca kondensacji wilgoci oraz odparowywania części lotnych z pyłu; - Przejście przez dach kontenera zabezpieczone przed przeciekaniem, kołnierzem ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium; - Grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności – proszę podać opis; - Położenie głowicy: w granicach 0,75 – 1,4 m ponad powierzchnią dachu kontenera. |  |  |  |
| Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia | - Regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar temperatury i ciśnienia zewnętrznego); - Dokładność regulacji lepsza/równa ± 2%; - Czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu (np. czas regulacji przepływu po zmianie taśmy w miernikach opartych o zasadę tłumienia promieniowania beta przy ekstremalnie wysokich stężeniach musi być wystarczający, aby, bez zatrzymań regulacji, dojść do żądanej wartości przepływu); - Pompa o wydajności zapewniającej pracę analizatora w deklarowanym przez producenta zakresie pomiarowym. |  |  |  |
| Komunikacja z istniejącym systemem zbierania danych | Poprzez złącze cyfrowe z możliwością transmisji co najmniej: aktualnego i średniego stężenia pyłu (przynajmniej dla okresów średnich 30-min - jeśli występuje - lub 60-min) w warunkach rzeczywistych, statusu „ważności danych”, błędów pomiarowych. |  |  |  |
| Wejścia / wyjścia / wewnętrzny system zbierania danych | - Możliwość programowania i diagnostyki (lokalnie z klawiatury i zdalnie przez port cyfrowy); - Cyfrowe: dwukierunkowe, status i wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i operacyjne, zdalne sterowanie; - Wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający dla przynajmniej 14 dni pomiarowych zapamiętanie wielkości pomiarowych, a przynajmniej: - średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie) dla średnich bazowych (30-min lub 60-min), - daty i czasu pomiaru, - statusu danych (błędy pomiaru); - Możliwość programowania (za pomocą wbudowanej „klawiatury”): okresu uśredniania stężenia – przynajmniej dla średniej bazowej (30-min lub 60-min) i 24 godzin, daty rozpoczęcia / zakończenia pomiaru; - Jeśli ma zastosowanie - oprogramowanie do komunikacji z PC. |  |  |  |
| Wyświetlacz | - LCD w języku polskim lub angielskim; - Z możliwością wyświetlania na ekranie analizatora przynajmniej: - stężenia z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie), - aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza, - statusu danych (błędy pomiarowe). |  |  |  |
| Zestawy kalibracyjne | - Do każdego dostarczonego urządzenia jeden zestaw kalibracyjny (jeśli występuje), jeśli urządzenie pozwala na kalibrację masy lub gęstości pyłu w warunkach terenowych; - Jeśli występuje filtr zerowy to 1 na analizator; - Jeśli wzorcowanie analizatora możliwe jest tylko w laboratorium producenta lub laboratorium przez producenta wskazanym (konieczność demontażu analizatora ze stacji monitoringu powietrza), Wykonawca na swój koszt przed instalacją i corocznie w okresie trwania gwarancji będzie takie wzorcowania realizował. Pierwsze wzorcowanie, wraz z dostarczeniem świadectwa wzorcowania, zrealizowane musi być przed instalacją analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie, wzorcowania nie mogą powodować utraty danych większej niż 7 dni w roku. | . |  |  |
| SERWER CAS_MAAT szt. 1 |  |  |  |  |
| Opis | Wymagania minimalne |  | Oferowane parametry |  |
| Ogólne | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. |  |  |  |
| Konfiguracja | 1. Procesor CPU 12 rdzeni / 24 wątki o wydajności passmark > 30000 2. 64 GB RAM z możliwością obsługi 128 GB RAM 3. 2 dyski SSD 2TB NMVE M.2, zapis / odczyt > 3000 MB/s 4. 2 dyski 3.5 HDD 4TB / 7200 RPM SATA III 6 Gb/s 5. Możliwość instalacji dodatkowych 2 x dysk SSD NMVE M.2 oraz 2 x dysk HDD 3.5" SATA III 6. Karta graficzna 8 GB RAM, magistrala 256 bit ze wsparciem dla biblioteki Tensorflow i PyTorch 7. Karta sieciowa 2 x 10 GB/s z podłączeniem z pełną prędkości do infrastruktur sieciowej serwerowni ARMAAG 8. Montaż w szafie RACK z możliwością wysuwania na szynach |  |  |  |
| Oprogramowanie | - system operacyjny umożliwiający uruchamianie kontenerów aplikacyjnych - na serwerze zainstalowane i uruchomione w kontenerach oprogramowanie CAS do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych ze stacji pomiaru zanieczyszczeń o funkcjonalności nie mniejszej niż oprogramowanie DACSYSTEM Enviro 4 użytkowane w Fundacji ARMAAG oraz CLB GIOŚ Oddział Gdańsk. - dostarczone oprogramowanie musi w pełni współpracować z oprogramowaniem DACSYSTEM Enviro 4 użytkowanym w ARMAAG jako natywne źródło danych pomiarowych - dostarczone oprogramowanie zainstalowane w postaci kontenerów aplikacyjnych umożliwiających przenoszenie go na inny serwer bez konieczności ponownej instalacji, w tym demonstracja przeniesienie na serwery ARMAAG - pełna dokumentacja użytkowa i techniczna dostarczonego oprogramowania pakiet SDK i licencja umożliwiająca tworzenie dodatkowych modułów oprogramowania CAS. |  |  |  |

- załącznik nr 8 do siwz_OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ  (art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp)

Zamawiający:  Fundacja ARMAAG

ul. Brzozowa 15 A

80-243 Gdańsk

Nazwa i adres Podmiotu:

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej”.

- Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- Oświadczam, że nie należę  do grupy kapitałowej, z żadnym z wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.*

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej z wykonawcą ……………………….. (należy podać pełną nazwę), który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. W związku z tym przedstawiamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

* skreślić niepotrzebne

Miejscowość, data:……………………………..

....................................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.